GY-15绝缘子分布电压测试仪

GY-15型表主要用于交流线路35～500kV的带电测量过线塔的绝缘子串电压分布值。也可用于试验室内各种35kV以及交流电压绝缘子的电压分布测量。是一种理想的保障线路运行安全的检测仪表和带电作业辅助工具。

原     理

GY-15型表采用静电式结构，测量绝缘子两点之间电位差，将被测电压变成电场进行测量。因而阻抗高，对于被测量系统的影响最小。被测出的信号经内部放大处理，最后以电压值的形式，由LCD数字显示输出。如果某一片绝缘子的电位差为 O 时 , 则该片绝缘于为零值绝缘子。如果测 试中某一节是标准值 50% 时说明其是劣化绝缘子。根据所测的数据还可以绘制 绝缘于分布电压图。用来进下一步判断劣化绝缘子。因此测量时操作迅速，简单明了。

使  用  方  法

参照装配图，组装GY-15仪表。用M8螺丝将GY-15表装于绝缘操作杆上，杆的长度应符合带电作业的规定，见附表。调整接头，使接触杆与被测绝缘子的悬挂方式对应，能顺利地接触到被测绝缘子两端的金属部分。连接好插头，打开开关，有液晶显示便可工作，读数的单位为kV。

附表:配套绝缘操作杆要求

| 额定电压（kV） | 有效长度（M） | 工频耐受电压 |  | 试验时间（mim） | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标准值（KV） | 试验值（KV） |  |  |
| 35 | 2.5 | 95 | 95 | 1 | 合格 |
| 66-110 | 3 | 220 | 220 | 1 | 合格 |
| 220 | 3.5 | 440 | 440 | 1 | 合格 |
| 330 | 4 | 380 | 380 | 5 | 合格 |
| 500 | 5 | 580 | 580 | 5 | 合格 |

主  要  技  术  参  数

测量范围：1~30kV

精    度：1级

极间耐压：40kV

极间电容：2Pf

输出形式：液晶数字显示

电    源：DC9V  （可充电电池）

体    积： Ø100*34（mm）

重    量：500g

注  意  事  项

本仪表配有可充电电池。当机内可充电池电压低于7.2V时，表头左上角显示欠压符号。提示要及时对机内电池充电8小时左右，仪表长期不用时，应定期对可充电池进行充电维护。

用户可以调整显示盒内的调整电位器进行校验调整。

本仪器保修一年。表头切勿交叉使用。

SX-15装配图