目 录

一、引  言…………………………………2

二、概  述…………………………………2

三、测量原理………………………………2

四、技术指标………………………………3

五、使用方法………………………………3

六、注意事项………………………………5

七、测试标准………………………………6

八、配套附件………………………………6

九、售后服务………………………………6

一、引   言

欢迎使用武汉恒新国仪科技有限公司的高质量专业测量仪表GYWS-II数字式SF6微水测量仪。

二、概  述

GYWS-II数字式SF6微水测量仪是用于现场SF6、H２、N２、CO２等气体中水分含量的高自动化数字显示测量仪器。具有测量范围宽、响应速度快、测量精度高、操作简便、显示直观、便携式以及测量时间短、用气量省等特点。该仪器湿敏传感器全部内置于密封的干燥装置中（它包括采样室和保护器）。传感器平常处于清洁干燥状态，其使用性能及寿命得到最佳保护。当要进行测量时，干燥保护器脱离湿敏传感器使其置于被测气体中，只要接上要测量的气体，打开电源就可以测量，而不需要任何外部设备以及预热和干燥。因此，响应速度快，测量时间短。仪器可显示露点和PPMV湿度，直接读取湿度而无需换算。同时，仪器具有交直流两用电源，设计轻巧，坚固耐用，可广泛应用于SF6电器设备的现场水分测量。

三、测量原理

GYWS-II数字式SF6微水测量仪采用先进的湿敏传感器。传感器上有一层多孔的网状金膜。由于薄膜的吸水特性，当有气体通过时，水分子被吸收其中，导致电参数发生变化，测量该参数值即可得到被测气体的湿度。

四、技术指标

- 测量范围

露点：－600C－00C

绝对湿度：10－6000 PPMV

仪器自动在露点和PPMV之间切换，直接读出湿度。

- 测量精度：±1.50C

- 工作温度：-200C－500C

- 分辨率：0.10C

- 重复性：±10C

- 参数显示：露点、PPMV、温度。

- 工作电源：交流220V或直流9V(2号电池6节)

- 仪器重量：７kg

五、使用方法

1.首先、按下图方法把仪器连接好。如电器设备的放气阀门不好控制，可在电器设备与流量计之间加一个减压阀。

SF6

设

备

流

量

计

SF6

微水

仪

2.拉起仪器的干燥保护器。

干燥保护器

3.打开仪器背面的“电源开关”,电源被接通，仪器面板“SOPPLY”灯亮。“电源开关”有三个位置，即“交流”“直流”“关机”。当用电池做电源，电量不足时，指示灯“BATT”亮。

4.先把流量计阀门稍微打大一点。然后缓慢打开SF6电器设备的放气阀门，不要开太大，同时观察流量计的流量，以免气体压力过高将连接气管冲开。

5.调节流量计阀门使流量稳定在300L/h(5L/min)处。

6.观察仪器的显示器，待10-15分钟记录数据，以免过多的浪费气体和时间。仪器显示器中，H代表露点，P代表PPMV，C代表被测气体温度。如查看被测气体温度，可按“UNITS CHOICES”键。当仪器显示器在某一数据处固定不动时，按“RESET”键可以恢复；如果数据固定在8888时，刚关闭电源几秒钟，再开机即可消除。整个过程不影响测量的进行，不必拆除管路和调节阀门。

7.测量完毕后，先关闭SF6电器设备的放气阀门和减压阀阀门。拆除连接气管，把仪器保护器来回拉压5次，使显示器露点显示为00C以上。关闭“电源开关”。然后，再进行下台 SF6电器设备的水分测量。

8.当整个试验完毕后，把仪器的干燥器来回拉压10次左右，排除有害气体。最好用干燥氮气吹5分钟。然后，把仪器的进气口和出气口用气管接起来，放入实验室保管好。

六、注意事项

- 在开机前，操作者要首先熟悉操作方法。

- 仪器最好在天气晴朗的时候进行测量。

- 仪器不能通入有强烈腐蚀性气体及有颗粒杂质的气体。使用温度应低于500C

- 仪器在测量完毕后，要把仪器的干燥保护器来回拉压5次，使显示器露点显示为00C以上，然后，再进行下台SF6电器设备的水分测量。这样做：一是为了保护传感器不受SF6中有害气体的损坏，把有害气体排出；二是为了不影响下台SF6电器设备的测量。

- 试验完毕后，仪器最好用干燥氮气吹5分钟。

- 当SF6电气设备容积比较小气量较少时，水分测量不必要求得出确切值，只要水分合格就行。

7.仪器已全部固定密封好，不得随意拆卸，否则将严重损坏仪器及价格昂贵的湿敏传感器，并严重影响测量精度。

8.建议标准周期2-3年。

七、测试标准

电力系统对SF6气体的湿度有很严格的要求，国标GB8905—1996《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》和行标DL/T596—1996《电力设备预防性试验规程》对SF6钢瓶新气和设备中SF6气体的含       水量要求见下表。

µl/L

| 气室 | 钢瓶新气含水量 | 有电弧气室 | 无电弧气室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交接验收值 运行允许值 | ≤64 | ≤150 ≤300 | ≤250 ≤500 |

八、配套附件

- 仪器主机                      １台

- 60--600L/h测试流量计          １只

- 气管                          ４根

- 电源线                        １根

- 使用说明书                    １本

- 产品合格证                    １张

九、售后服务

1、本仪器保修一年，凡在保修期内用户遵循运输、贮存和使用规则，有质量问题本公司负责保修。

2、仪器使用超过保修期，公司负责长期维修，并跟踪售后服务。

3、若仪器出现故障，应请专职维修人员或寄回本公司修理。不得自行拆开仪器，以免增加修理费用和造成仪器无法修复。

4、本说明书的所述指标，仅适于本型号仪器，若有改型恕不另行通知。