目  录

一、概述	2

二、主要功能和特点	2

三、技术参数	2

四、测量	3

五、校验电能表	3

六、送检和调整	4

七、注意事项	5

八、供货成套性	5

负载箱使用手册	6

# 一、概述

GY4501单相电能表校验仪是专为供电部门测量电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、校验电表误差等用电参数而精心设计的。它采用了目前国际上最先进的电能计量芯片，加电后能迅速测出以上各种电参数。同时，在不拆表、不断电的情况下，可以现场校验电表的误差、准确度、潜动、起动等，是检测电表误差、查窃电、解决用电纠纷的理想测量工具。该测试仪是广大电工必备的测量工具。

# 二、主要功能和特点

2.1 可在不拆表、不断电的情况下，检测电能表的误差、准确度、潜动、起动。

2.2 适合于机械式、电子式、IC 卡式等各种电能表的校验。

2.3 现场测量电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数等电参数。

2.4 国内首创，用一个钳型互感器能实现测量0---120A 的电流。

2.5 采用大屏幕液晶显示，各种用电参数以及电表误差可全屏同时显示，一目了然。

2.6 设有光电头自动采样和手动采样两种校验方式。

2.7 不用电池，直接由测量用交流电压供电。

2.8 与有低频脉冲输出的标准电能表相连，可实现送检。

2.9 体积小、重量轻、功能多，非常方便现场使用。

# 三、技术参数

3.1 电能表校验准确度：0.2级。

3.2 电压测试范围：176---300V ，准确度：0.2级。

3.3 电流测试范围：0---120A ，准确度：0.2级。

3.4 有功功率测试范围：0---36000W，准确度：0.5级。

3.5 无功功率测试范围：0---36000Var，准确度：1.0级。

3.6 功率因数测量范围：0.0---1.0，准确度：1.0级。

3.7 温度变化影响：在-10℃---40℃范围内＜0.005％/℃。

3.8 功耗：2.5VA 。

3.9 体积：200×90×30mm。

3.10 重量：0.8㎏。

# 四、测量电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数

4.1接线

把电压输入线接到被测的电压导线上（红线接220V火线，黑线接220V零线），把钳型互感器夹到被测的电流导线上。

4.2 测量参数显示

测试仪的液晶显示器将分行显示各种用电参数。其中：

4.2.1 第一行显示电表的用电电压，单位为“V ”。若显示“电压FULL”，表示电表的用电电压超过测量范围。

4.2.2 第二行显示电表的用电电流，单位为“A”。若显示“电流FULL”，表示电表的用电电流超过测量范围。

4.2.3 第三行显示电表的用电有功功率，单位为“W”。若显示“有功功率----------”，表示钳型互感器夹反、没夹或者电流为零。若显示“有功功率FULL ”，表示电表的用电有功功率超过测量范围。

4.2.4 第四行显示电表的用电无功功率，单位为“Var”。若显示“无功功率----------”，表示钳型互感器夹反、没夹或者电流为零。若显示“无功功率FULL ”，表示电表的用电无功功率超过测量范围。

4.2.5 第五行显示电表的用电功率因数。若显示“功率因数-----------”，表示钳型互感器夹反或者电流为零。若显示“功率因数FULL ”，表示电表的用电功率因数超过测量范围。

# 五、校验电能表

5.1 接线

5.1.1 将电压线接到被校电能表的电压进线端，如果电压线不好接，也可以接在插座、保险盒、闸刀等处，直接取出电压，所配电压线为红黑两根线，红线接220V 的火线，黑线接220V 的零线，请勿接错。

5.1.2 将钳型互感器夹到电表的出线上取出电流。

5.1.3 把与数字式光电采集器配套的黑色卡座卡在电表上，将光电采集器牢固安装在卡座上，再将光电采集器的另一头插在测试仪的光电输入孔上。

5.1.4 如果是电子式电表，那么选配的脉冲采样线一头接在测试仪的高低脉冲输入孔（光电输入孔）。另一头取电表的脉冲信号。

5.2 预置参数

校验电能表前需正确预置参数。测试仪加电后，液晶显示器第六行显示电表常数（其初始值为1200，表示电表常数为1200转/KWh）；第七行显示校验圈数（其初始值为2，表示转盘转2圈计算一次误差）；最后一行显示校验误差（百分数显示）。

根据需要，可通过按“设置”键重新设置电表常数和校验圈数。第一次按“设置”键，电表常数闪烁显示，按数字键置入被校表的电表常数；接着按“设置”键，校验圈数闪烁显示，按数字键置入校验圈数，一般置2---10圈。

5.3 采集电能表信号

5.3.1 使用光电采集器采集

将数字式光电采集器的光点对准电表的转盘，按一下光电头上的红色复位健，等电表转一圈后，即可自动采集到黑标（如果采集不到黑标，可适当调整光电采集器的上下或前后距离），当转盘转够所设置的圈数时，测试仪可自动显示校验误差。为了保证测量准确，请按5.2中的有关步骤正确置入被校电表的电表常数和校验圈数，再按“设置”键，测试仪将正确显示被校电表的误差。

在校表过程中，当电表的第一个黑标信号来时，显示器的第七行右边两位（圈数显示）显示“0”，以后每出现一次黑标，圈数显示加1，同时发出一声短响。当被校电表转盘转到预置圈数时，显示器最后一行即显示出该电表在当时用电情况下的误差，同时自动开始下一个校验过程。每次误差计算结果的显示值将保持到下一次校验的误差值来代替为止。

5.3.2  用手动方式采集

与5.3.1相同，按一下“设置”键，当电表的黑标出现在正前方时，按一下“采样”键，圈数显示出数字从0开始，依次加1直到设置的圈数，此时即可得出在设置圈数内该表的误差。

5.3.3  电子式电能表信号采集

校验电子式电能表时，可以将数字式光电采集器的光点对准闪烁的发光管，按以上的有关步骤就可以采集到信号。由于电子式电能表一般都有脉冲信号输出，也可以将电能表的脉冲信号由专用的脉冲采样线或两根普通导线引出（接法为：引出的地线插在测试仪光电头输入孔的0处），若引出的是+5V线，则应插在输入孔的+5V处，引出的信号线插在输入孔的S处。

5.4  误差显示的意义

校验误差的过程中，测试仪显示的校验误差有正负之分，正误差不显示符号，负误差显示“-”号，正误差表示电表转的快，负误差表示电表转的慢。显示“校验误差Err%”，表示校验错误；显示误差较大时，可能是电表常数或者脉冲常数C设置的不对；显示“校验误差------”，表示钳型互感器夹反、没夹或电流为零。

# 六、送检和调整

6.1 送检

将标准电能表的低频脉冲接到测试仪的光电头输入孔上，设置好标准电能表的低频脉冲常数和校验圈数，按“设置”键，即可测出测试仪的误差，因为此时的误差与真实误差符号相反，所以误差值的符号应反一下。

6.2 调整

若测试仪的误差超过范围，应由专业人员打开测试仪，用钟表螺丝刀进行调整，但要注意在一般情况下，不要轻易去调节，以免改变测试仪的性能。

# 七、注意事项

7.1 测试仪的“火”端插电压线中的红线；“零”端插电压线中的黑线。接线时，必须先加电压，后加电流；拆线时，必须先取下钳型互感器，再断电压。请切记不要将脉冲采样线接在火线或零线上，以免烧坏测试仪。

7.2 在夹钳型互感器时，一定要让电流线从钳型互感器的圆孔中穿过，钳口要合严，不要将线夹到钳口上，以免影响测量精度。

7.3钳型互感器表面要干净，钳口要保持清洁，以免造成测试仪性能下降，导致测量不准；当误差显著增大或使用三个月以上，应该用绸布或擦镜纸把钳型互感器的钳口擦干净后再用。

7.4 测试仪测量电压为176---300V ，电流为0---120A ，若超过此范围请不要使用，否则会影响精度，以至损坏测试仪。

7.5 测试仪按键采用轻触薄膜按键，应防止用锐器或指甲按压。

7.6 应注意防水、防潮，存放于干燥处。

# 八、供货成套性

8.1 GY4501单相电能表校验仪            一台

8.2 120A 精密钳型互感器                一台

8.3 电压线两根                         一套

8.4 数字式光电采集器                   一套

8.5 用户手册                           一份

8.6 合格证                             一份

8.7 检测报告                           一份

8.8 售后服务证                         一份

8.9 工具箱                             一个

8.10 脉冲采样线                        一套

选配件：负载箱、脉冲采样线

# 负载箱使用手册

尊敬的用户:

当您在校验电度表时，如果没有负载电流通过该电度表，也即机械式电度表铝盘没有转动或者转动很慢的情况下（电子式电度表无脉冲输出或脉冲输出很慢的情况下），可使用我们专门为DJ多功能电能测试仪配套的负载箱来进行校表工作，使用该负载箱，可加快校表过程，从而提高工作效率。具体使用方法如下：

1、负载箱和DJ多功能电能测试仪及被校电度表间接线如附图所示，红色接线柱（火线）接DJ多功能电能测试仪火线端，黑色接线柱（零线）接DJ多功能电能测试仪零线端，绿色接线柱（负载）接被校电度表火线出。钳型互感器夹在进DJ多功能电能测试仪火线端的红线和被校电度表火线进线上。

注意：接入负载箱前，请先将负载箱上的纽子开关置于0.02A起动档，另：火线与零线不能接反。

2、负载箱共分四档，其中两档为常规试验档，负载电流为5A和1.6A；另外两档为起动试验档，负载电流为0.05A和0.02A。当纽子开关拨到常规档时，拨动另一纽子开关，负载电流分别为5A和1.6A；当纽子开关拨到起动档时，拨动另一纽子开关，负载电流分别为：0.05A和0.02A；负载箱上所标负载电流值仅供参考，实际电流值以DJ多功能电能测试仪检测到的电流值为准。