- 目   录

- 一、功能介绍 ……………………………2

- 二、产品特性 ……………………………2

- 三、技术参数 ……………………………3

- 四、操作步骤 ……………………………3

- 五、注意事项 ……………………………5

- GY5110对线器是我厂开发的用于成束导线或多芯电缆的对线器。它广泛应用于电气、仪表及电讯方面的安装与维修，是安装工和维修工的好帮手。

- 一、功能介绍

- 1．检查成束导线或多芯电缆两端是否是同一束导线或同一根电缆。

- 2．检查一束导线或一根电缆中是否有导线断路或短路。

- 3．对成束导线或多芯电缆两端进行校对线号。

- 二、产品特点

- 本对线器可单人操作，避免了传统的两人在电缆两端对讲的校线方法，省缺了通讯工具。

- 本对线器不利用任何共用线（包括接地线），就可以方便的对电缆进行校线。

- 本对线器勿需专业电工也能完成对电缆的校线工作。

- 本对线器采用CMOS器件，功耗底，电池使用寿命长。

- 本对线器体积小、重量轻、操作简单、使用方便、校线快速准确。

- 三、技术参数

- 电源：9V 叠层电池。

- 导线电阻<500Ω.

- 导线间绝缘电阻>10KΩ

- 工作环境温度：0-70℃

- 外型尺寸：发射器140×56×20mm

- 接收器95×37×17mm

- 四、操作步骤

- 本对线器分发射器和接收器两部分，将发射器电源开关打开，检查电源指示灯是否正常，如指示灯不亮或亮暗不均，请更换发射器内9V干电池，再关闭电源。确认被校导线不带电（如有静电，请将静电放干）。

- A．被校导线为2—9根时（以下以7根为例）：

- 1．	在被校导线一端，用发射器上1#—7#鳄鱼夹分别夹好这7根导线；

- 2．	合上电源；

- 3．	在被校导线的另一端用接收器上的1#—7#鳄鱼夹分别夹好这7根导线；

- 4．	将接收器上8#鳄鱼夹与1#鳄鱼夹短接，（校n根导线，用n+1号鳄鱼夹与1#鳄鱼夹短接，校9根导线时，省略些步骤）；

- 5．	观察接收器上发光二极管的发光情况每个发光循环周期10秒。

- 6．	如整个循环周期内发光二极管亮，说明被校导线两端不是同一束导线或同一根电缆；

- 7．	如有几个发光二极管同时亮或1#—7#发光二极管某一个不亮时，说明被校导线存在断路或短路现象。

- 8．	当1#—7#发光二极管一个接一个发光时，请记录下它们的发光顺序，以全熄灭后第一个发光者为开始，如发光顺序为3，2，4，5，1，6，7，那么接收器上的3#，2#，4#，5#，1#，6#，7#导线分别对应发射器端1#，2#，3#，4#，5#，6#，7#导线；

- 9．	在导线两端套上用户所需要的线号，关闭电源，校线完毕。

- B、当被校导线多于9根时：

- 1．在发射器端任选9根导线，用发射器上1#—9#鳄鱼夹分别夹好这9根导线；

- 2．合上电源；

- 3．在接收器端也任选9根导线，用接收器上的1#—9＃鳄鱼夹分别夹好这9根导线；

- 4．观察9个发光二极管的发光情况，如发现有两个或两个以上发光二极管同时亮，或某发光二极管不亮时，请用没有被夹的导线更换这些发光二极管对应的导线，直至1＃—9＃发光二极管一个接一个亮为止；

- 5．记录下9个发光二极管的发光顺序，即对应发射端1＃—9＃导线。此9根导线校对完毕：

- 6．校对余下的导线。

- 五、注意事项

- 1.严禁被校导线带电操作；

- 2.发现电源指示灯不亮或亮暗不均，请更换电池；

- 3.校线结束，请关闭电源。