GY系列电压互感器

GY系列电压互感器是恒新国仪公司经多年研究开发定型的新型精密电压互感器。

国内厂家目前能生产110KV电压级别的精密电压互感器的厂家采用的仍是叠电式铁芯，由0.35mm取向硅钢片经剪裁叠装而成，线圈绝缘采用油浸方式，而且由于铁心是叠片式，磁路中的气隙多，磁阻大，漏抗大，所以互感器的误差性能不好，而且空载损耗高，空载电流大，运行时甚至声级较高等缺点。

GY系列电压互感器采用先进的绕卷铁心技术，铁心是由整条取向带形硅钢片卷制而成，并经真空退热处理，铁心内没有气隙，具有很好的磁性能。

GY系列电压互感器是按实验室和现场校验工况来设计的，互感器即能在实验室用，更适合在现场使用。绝缘采用环氧树脂浇注，一体性能好，结构紧凑，体积小，重量轻。

GY系列电压互感器特点如下：

- 精度高、误差性能优：

由于采用无气隙，无对接逢的绕卷铁心，磁性能好，制成的互感器精度高，性能好，误差余量大。

| 准确度级别 | 电压误差（±%） 在下列额定电压时（%） |  |  |  |  | 相位差（±`） 在下列额定电压时（%） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.05 | 20 | 50 | 80 | 100 | 120 | 20 | 50 | 80 | 100 | 120 | JJG314-94 |
|  | 0.10 | 0.075 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | ＜ 0.04 | ＜ 0.03 | ＜ 0.025 | ＜ 0.025 | ＜ 0.025 | ＜ 1.5 | ＜ 1 | ＜ 0.7 | ＜ 0.7 | ＜ 0.7 |  |

- 励磁电流小：比叠片铁心的互感器励磁电流小50%—60%。GY—B110G3互感器的需用功率≤1.5KVA，可以大幅减少升压设备的电源输出功率。

- 产生热量小，无噪音。铁心内没有切割，无气隙，磁致伸缩应力很容易被吸收，保证在实际应用时无噪音。

- 漏磁小，无需采取防范措施来防止影响漏磁。

- 体积小，重量轻。由于采取整体浇注，其体积为≤410×260×800。重量≤60KG。

- 电晕声小，由于采用体积合适的高压均压装置，具有很小的电晕。

- 适应性强，GY—B110G3系列由于采取耐气候性强的树脂材料，能广泛适用于高温高湿及低湿的地区使用，平原地区及高原地均可以使用，而且性能稳定。

- 符合人体工程的要求。产品从人体工程的要求出发，设有方便搬运，装卸的把手，确保使用方便，结构可靠，美观实用。

- 维护方便。只需去除表面灰尘即可工作，免除大量的维护工序。无油环保。