目 录

一、引   言	2

二、概   述	2

二、主要技术指标	2

三、主要特点：	3

五、操作步骤	5

六、注意事项	6

七、售后服务	6

# 一、引   言

欢迎使用武汉恒新国仪科技有限公司的高质量专业测试仪表GYC-III高精度SF6气体检漏仪。

# 二、概   述

GYC-III高精度SF6气体检漏仪是在电力工业部“八五”重点科研项目“SF6检漏仪质量及检漏仪的研制”的基础上根据广大用户反馈意见，结合我国电力系统的实际情况而精心设计的新一代产品。该仪器除了克服国外产品的缺点，吸收其优点外，还具有灵敏度高、稳定性好、响应速度快、操作简便、移动范围大、可迅速、准确地定性和定量检测SF6断路器和GIS的泄漏点和年泄漏率。

本仪器国内最先进的SF6气体检漏仪，具有国际先进水平。仪器十分适合于供电部门、安装检修单位和电力试验研究所使用，同时也十分适合高压开关厂作为SF6电器设备入出口产品的配套仪器，从而提高了整体产品的档次。

# 二、主要技术指标

１、最小检测值：0.01μL/L

２、检测范围：

10-30μL/L

100-200μL/L

300-500μL/L

３、响应时间：  <1秒

４、恢复时间：  10秒

５、示值误差：≤±3%

６、重复性：  ≤1%

７、稳定性：

零点漂移：<±1%

量程漂移：<±1%

８、指示方法：指示仪表显示和声光讯号

９、探枪检测长度：５米

10、连续工作时间：３小时

11、仪器电源：    220V  50Hz

12、使用环境：

温    度：5-45℃

相对湿度：≤±1%

13：整机重量：    20公斤

# 三、主要特点：

- 体积小，重量轻：尽最大要能采用轻质原材料，压缩仪器的空间和重量，使仪器的体积和重量大大下降，便于运输和携带。

- 测量线段长，可检测约5米高的泄漏点，移动范围大。

- 灵敏度高：在电路上采用优化设计，同时降低噪声及电磁波的干扰，使灵敏度提高。

- 测量范围宽，多档切换：仪器可在SF6开关装置的泄漏率范围内检测SF6的漏气量，可多档切换选择，并给出每档的标准曲线，能进行定量和定性检漏。

- 准确度高：仪器采用先进的校验方法校验，给出高准确度的校准曲线，提高了SF6检漏结果的可信度和定量检漏的精度。

- 显示直观，声光报警：采用指示仪表显示，具有简便直观的效果。当有SF6存在时，仪器发出声光报警。

- 反应速度快，恢复时间短：采用新型电路结构，使仪器的反应速度加快，恢复时间缩短，这极大的方便了现场检测。

- 内置自诊功能：本仪器具有对仪器自身工作状态进行监视的功能。

- 外形美观：仪器外壳采用铝合金包装，板面上所有按钮开关都由指示灯显示。

- 使用时间长：使用时间可达3小时。十分适合于现场SF6高压开关厂和研究所使用。

- 抗干扰性强：仪器采用全屏蔽，消除了外界和本身的干扰。

- 高稳定性：仪器电源电压稳定度高，温升低，热损耗小，热稳定性好。在仪器使用时间内，仪器零点漂移和跨度漂移小。

- 重复性好：仪器多次测量其结果重复性好。

- 可靠好高：仪器电路结构合理；采用进口元器件，并进行严格筛选，另外还配有过流、短路保护和电子开关锁。因此，平均无故障时间明显增加。

# 五、操作步骤

Ａ）开机测量

１、接通220V电源，打开“电源锁”，电源指示灯亮，电路接通。

２、打开“运行开关”，运行指示灯亮，仪器运转。

３、5-10分钟后，打开“测量开关”，测量指示灯亮，探枪窗口有紫色光发出；若无光亮发出，预热几分钟后，探枪窗口会发出紫色光亮。

４、把“调档旋钮”打到“自校”处，仪器需预热10-15分钟，指针回到20格以下，说明仪器正常，可以检测。否则，可能仪器出现异常可周围环境里SF6气体太多。

５、把“调档旋钮”打到所需要的灵敏度处，然后用“调零旋钮”把仪器的指示调整到零。

６、向零方向调整报警旋钮为临界值，仪器发出声音报警。

７、满足上述要求表示仪器具备了测量条件，可以进行SF6气体的定性和定量检漏。

８、当发现泄漏点时，仪器发出报警声，报警指示灯闪烁，指针发生偏转，从仪表上可以得出SF6泄漏的测量值，然后查标准曲线得出SF6泄漏浓度，通过计算得出年泄漏率。

B)关机

- 把“调档旋钮”打到“准备”处。

- 关闭“测量开关”。

- 关闭“运行开关”。

- 关闭“电源锁”，拨掉电源线。

- 把“报警旋钮”调到“∞”处。

# 六、注意事项

１、在开机前，操作者要熟悉操作说明，严格按仪器的开机和关机操作步骤进行操作。

２、不许把探枪放在地上，探枪孔不得进灰尘，不得摔损，以免影响仪器的性能。

３、探枪和机箱不得拆卸，以免影响仪器正常工作。为准。

４、仪器探头已调好，不得乱调。仪器是否正常以自校格数为准。

５、注意真空泵的维护保养，心脏电磁阀是否正常动作和保持密封，因为真空泵和电磁阀的工作是否正常，将影响仪器的使用。

６、给真空泵换油时，仪器不得带电，以免发生触电事故。

７、仪器在运输过程中不许倒放，不可剧烈振动。

# 七、售后服务

1、本仪器保修一年，凡在保修期内用户遵循运输、贮存和使用规则，有质量问题本公司负责保修。

2、仪器使用超过保修期，公司负责长期维修，并跟踪售后服务。

3、若仪器出现故障，应请专职维修人员或寄回本公司修理。不得自行拆开仪器，以免增加修理费用和造成仪器无法修复。

4、本说明书的所述指标，仅适于本型号仪器，若有改型恕不另行通知。