GY3201型

全自动闭口闪点测定仪

使

用

说

明

书

武汉恒新国仪科技有限公司   www.whgykj.com  02787262533

- 概述：

GY3201型闭口闪点全自动测定仪，是集中外最新科研开发出的产品。仪器采用微计算机技术，大屏幕LCD液晶显示。仪器按标准方法升温、自动升降、自动通气、自动点火、自动显示、自动锁定闪点值、自动打印结果。测试完毕后能自动冷却，实现了工作过程全自动化。具有测量准确，重复性好，性能稳定，操作简单等优点。广泛用于电力、石油、化工、商检、科研等部门。符合ISO—2719,GB261—83标准。

- 技术参数：

  - 显示：大屏幕液晶模块显示。

  - 测量范围：40℃～200℃

  - 准确度：≥104℃±2℃    ≤104℃±1℃

  - 重复性：闪点≤104℃     误差±1℃

闪点≥104℃     误差±2℃

5、  电源：交流220V±22V   50Hz±2.5Hz

6、 功率：100VA

7、 使用环境温度：10℃～35℃

8、 使用环境湿度：≤85％

9、 质量：15Kg

- 工作原理：

该仪器按ISO—2719,  GB261—83方法规定的升温曲线加热，在样品温度接近予闪值时，微计算机控制气路系统自动打开气阀，自动点火，当出现闪火时仪器自动锁定，关闭气阀。显示并打印样品结果，开盖、同时自动对加热器进行冷却。

- 结构特征：

1

1、 显示屏 2、予闪值输入键 3、气压输入键 4、油号输入键 5、日期输入键 6、光标位选择键 7、数字输入键 8、开始键 9、复位键 10、打印机开关SEL键 11、送纸键LF键 12、油杯 13、自动点火器 14、传感器 15、燃气调节器 16、开关手臂 17、燃气进口 18、电源开关 19、保险 20、电源插座

- 使用方法：

  - 检查电源系统及燃气系统无误后通电开机。

  - 按任意键（“复位”键除外）。

屏幕显示：  标准

标准：GB261-83

予闪：140℃

油号：25

气压：101.3Kpa

日期：

状态    准备

输入：回  O  O . O

输入显示分为四位：回  O  O .  O

A   B   C   D位

  - 由“⊿”键选择光标后，由“△”键选择光标所在位的数码。

  - A. B. C. D. 位选好后，在按功能输入键。

  - 标准选择：

    - A位为数字“2”，按“气压”键，标准显示GB261—83，仪器按此标准工作。

    - A位为数字“3”，按“气压”键，标准显示ISO—2719,仪器按此标准工作。

    - 若按GB261—83标准操作，此步骤可省略。

  - 当A为数字“4”，按“气压”键，就完成一次升降操作。

  - 当A为数字“5”，按“气压”键，自动点火系统打开，此时可调节燃气调节器，调节煤气火焰大小在3－4毫米左右。再按“气压”键，自动点火系统关闭。

  - 予闪值输入 ：

A、B、C位通过“⊿”和“△”选择好予闪值，再按“予闪”键，屏幕显示予闪值。

  - 油号输入：

由C .D位通过“⊿”和“△”选择好油号数值，再按“油号”键，屏幕显示油号。

  - 气压输入：

由A. B. C. D位通过“⊿”和“△”选择大气压值，单位为Kpa，再按“气压”键。屏幕显示气压值，当大气压值输入后，仪器可进行大气压校正。

  - 日期输入：

    - 由A. B. C. D. 位通过 “⊿”和“△ ”选择年数，按“日期”键，显示年。

    - 由A. B. 位选择月，由C. D. 位选择日，再按“日期”键，显示月、 日，日期输入完成。

  - 以上9、 10、 11、步骤可省略。

  - 输入数据完成后，按“启动”键，升降臂自动降下，输入位变为：温度  口  口  口 . 口  ℃。此时显示的为油温，仪器开始按标准工作。

  - 当温度到达予闪值前40度时，仪器自动点火，调整（15）点火头火焰在4毫米左右。（调好后，不动，以后就不用再调了）

  - 当温度达到预设点温度前10度时，仪器开始检测闪点。每两度检测一次。当检测到闪火后，仪器锁定此时的温度。屏幕显示：闪点 口  口  口 ℃并打印结果，报警、自动断气、油杯盖自动升起并风冷3分钟。按“复位”键，可继续做下一个实验。

附：打印内容：

GB261—83

油号：X X X X

时间：XXXX年XX月XX日00：00

予闪点：XXX℃

闪点：XXX℃

气压：XXX. X  KPa

试验员：

  - ⑴打印机自检：

先按下SEL键，指示灯熄火，按下LF键不抬手，接着按下SEL键。两键都抬手，即开始自检打印。再按SEL或LF键，则停止自检。

⑵送纸方式:

按SEL键，灯熄火。按LF键打印机空走纸，再按LF键或直接按SEL键，送纸停止。

- 注意事项：

  - 样品温度超过预置温度30℃未出现闪火时，仪器自动停止加热。

  - 当参数输入错误时，仪器报警，不工作。

  - 燃气调节阀要轻轻用力调节。

  - 燃气瓶离仪器距离应不小于1.2米。

  - 样品到入样品杯中要以刻度线为准。

  - 更换试样时油杯应清洗烘干，搅拌器与感温器也应擦拭干净。

  - 因仪器用电热套加热，为了安全请接地。

- 装箱清单：

  - 主机-----------------------------------------------------一台

  - 油杯-------------------------------------------------------------一个

  - 电源线----------------------------------------------------------一根

  - 点火炉丝-------------------------------------------------------两个

  - 保险-------------------------------------------------------------一个

  - 说明书-------------------------------------------------------一份

  - 合格证------------------------------------------------------一个