目    录

一、用途……………………………………… 2

二、结构……………………………………… 2

三、技术指标………………………………… 2

四、自校……………………………………… 2

五、检定……………………………………… 3

六、注意事项………………………………… 3

七、售后服务………………………………… 3

八、附图……………………………………… 4

一、用途

作为标准用来检定比其低两级或两级以下准确等级的电流互感器。

二、结构

电流互感器是由一次绕组和二次绕组组成，其原理如图2所示。

接线时严格参照接线牌所给出的电流比进行接线。L与K分别是一次、二次绕组的极性端，当需要穿心时La为极性端。

三、技术指标

温度：-5— +40℃

湿度：﹤80%

容量： 1VA、COSφ=1

允许额定电流下长期工作，150A以上穿心

重量：﹤30kg

标准电流比：5—1000A/5A

准确等级：0.02级

四、自校

若电流互感器有5/5电流比时，则可经常进行自校，以考核其准确度。自校线路附图3所示。

图中TX为电流互感器，Z为负荷箱。

五、检定

该电流互感器检定比其低两级或两级以下准确等级的互感器时，其线路附图4所示。

图中，TO为标准电流互感器，TX为被检电流互感器，Z为被检电流互感器所带的负荷。

- 注意事项

1．检定电流互感器时，标准电流互感器与被检电流互感器电流比必须相同。

2．严格按照图中所给出的线路接线。

3．检定互感器之前，须先测试负荷箱是否准确。

4．检定过程中，严禁二次绕组开路。

5．检定互感器之前需选退磁，建议使用闭路退磁

退磁完毕在切断电源之前，应将二次绕组短接。

6．带升流器电流互感器的接线原理图与上述的接线图大致相同，只是升流器的输出绕组与互感器的一次绕线是同一绕组，其余均相同.

七、售后服务

凡购买此仪器的用户均享受以下的售后服务：

1、仪器自售出之日起三个月内，如有质量问题，由我公司免费更换新仪器，但用户不能自行拆机。

2、仪器二年内凡质量问题由我公司免费维修。

八． 附图

3、仪器使用超过二年，我公司负责长期维修，适当收取材料费。

4、若仪器出现故障，应请专职维修人员或寄回本公司修理，不得自行拆开仪表，否则造成自损我公司不负责任。

一、升流器结构原理图	二、电流互感器结构原理图

三、电流互感器自校线路图      四、电流互感器检定线路图