目    录

- 装置简介 ……………………………………………………………… 3

1.1   一般介绍 ……………………………………………………………… 3

1.2   功能特点 ……………………………………………………………… 4

第二章   外部接线 ……………………………………………………………… 7

2.1   WFLC-2记录分析仪的后面板 ……………………………………… 7

2.2   WFLC-2记录分析仪的前面板 ……………………………………… 8

2.3   各通道参数指标 ……………………………………………………  10第三章   上位机软件界面介绍 ………………………………………………… 11

3.1   主窗口  ……………………………………………………………… 11

3.2   主功能项  …………………………………………………………… 13

3.3   工具栏按钮  ………………………………………………………… 13

第四章   软件使用说明及功能简介…………………………………………… 15

4.1  使用说明 ……………………………………………………………… 15

4.2  功能简介 ……………………………………………………………… 15

4.2.1 “文件”菜单功能…………………………………………………… 15

4.2.2 “设置”菜单功能…………………………………………………… 18

4.2.3 “连续录波”菜单功能……………………………………………… 30

4.2.4 “单组记录”菜单功能……………………………………………… 35

4.2.5 “打印”菜单功能…………………………………………………… 37

4.2.2 “帮助”菜单功能…………………………………………………… 37

第五章   通道曲线编辑………………………………………………………… 38

5.1  通道曲线的选中……………………………………………………… 38

5.2  通道曲线的上下拖动、平移………………………………………… 38

5.3  通道曲线的快捷缩放………………………………………………… 38

5.4  曲线变化量部分的局部放大………………………………………… 39

5.5  游标、幅值显示窗的控制及时间差的获得………………………… 39

5.6  绘图区背景颜色的控制……………………………………………… 40

5.7  绘图区栅格颜色的控制……………………………………………… 40

5.8  曲线的左右拉伸及压缩……………………………………………… 40

5.9  曲线的左右平移滚动………………………………………………… 41

5.10全部录波曲线获得…………………………………………………… 41

5.11利用双游标扩展指定时间段的曲线………………………………… 41

第六章   UCK测功角电信号处理器………………………………………… 42

6.1  UCK的外部接线端子……………………………………………… 42

6.2  UCK的使用方法…………………………………………………… 42

第七章   系统模板与用户模板……………………………………………… 45

7.1  系统模板…………………………………………………………… 45

7.2  用户模板…………………………………………………………… 46

第八章   使用注意事项 …………………………………………………… 47

第一章   装 置 简 介

一．一般介绍

（1）WFLC-2可以在各种场合替代光线示波器，且性能极优。集数据采集、记录、计算、分析处理及图形、表格的打印输出于一体，且体积小、重量轻、操作简便、功能完善

（2）WFLC-2适用于发电厂、变电站、实验室调试、检修试验的动态录波及静态数据记录

（3）WFLC-2采用便携机作为采集器的上位控制机，用户所有的操作都在简单明了、界面十分友好的WINDOWS98及以上环境下进行，使用极为方便

（4）WFLC-2灵活的图形处理能力可以对所记录的波形曲线进行各种缩放、拖动、漫游、裁取变化量及跟踪显示所有波形曲线各时刻的对应值

（5）WFLC-2极佳的图形、表格打印输出方式允许用户添加各种附加的文字说明及注解，使得录波图不但美观大方且更加清晰易读，试验结果一目了然

（6）WFLC-2具有如下分析计算功能：交流量有效值、有功、无功、初始稳态值、最大值、最小值、终了稳态值、超调量、调节时间、上升时间、时间常数、振荡次数、响应时间、响应比、顶值倍数、阻尼系数、电动机启动电流倍数、启动时间、(正序分量、负序分量、零序分量)等

（7）WFLC-2单组记录、制表、绘制关系曲线功能使得各种静态特性试验 （如发电机短路特性试验、开路特性试验及进相试验、CT、PT伏安特性试验等）的试验接线大为简化，试验过程及后期数据处理极其简单（只需WFLC-2及一人就能完成以上试验的数据记录；数据处理工作则可由WFLC-2即时完成伏安特性曲线的绘制及打印输出，使得试验操作人员的工作量减少到了最少，且可即时得到试验结果）。

（8）WFLC-2可以采集16路模拟量、8路输入开关量（录取各种继电器的动作顺序及时间）、4路可编程输出开关量（时间继电器）及系统频率、功角（相位角），现场高达2000V的发电机转子电压、小到0～75mV的分流器电压信号、PT电压（0～135V）、CT电流（0～50A）都可以不经任何处理直接接入相应通道上

（9）录波启动方式具有：手工启动、开关量启动、预录电气量触发及预录开关量触发四种、预录手工停止五种。使得各种试验的录波工作更加简单方便

（10）WFLC-2所有模拟通道测量精度均优于0.5％；开关量时间误差小于1毫秒；功角、相位角测量误差小于1度

（11）WFLC-2特别适合发电机及励磁系统试验，可按国标的要求分析计算得出励磁系统的各项技术、性能指标。同时还可做类似的高压试验，继电保护试验，继电器校核试验

（12）WFLC-2体积：330×340×140；    自重：8.5Kg

该录波器已拥有众多用户，经众多的现场试验使用证明，效果甚佳

二．功能特点

（1）WFLC-2可同时采集16个模拟通道及八个开关输入量，并有四个开关输出量（继电器节点输出），通道设置如下：

① 模拟输入量：共16路，其中10路具有电气隔离，6路标准10V或20mA（经转换盒转换）信号无隔离（此6路通道主要考虑各种变送器的信号）。具体参数如下：

a. 交直流高压隔离强信号：2路独立。量程分为：20V、100V、500V、2000V（对于交流量为峰值）。每路有滤波器（OFF、1800Hz、300Hz、50Hz），可接受10mA信号。测量精度0.5％。具有软件自动校零功能

b. 交直流高压隔离弱信号：2路独立。量程分为：75mV、10V、100V、500V（对于交流量为峰值）。每路设有滤波器（OFF、1800Hz、300Hz、50Hz）。测量精度0.5％。具有软件自动校零功能

c. 工频电压模入：3路独立。量程为135V（测量精度0.5％），记录值为交流量，但可自动转化为有效值，且交流波形与其有效值的波形能同时显示

d. 工频电流模入：3路独立。量程为1A、5A、25A、50A（测量精度为0.5％），记录值为交流量，但可自动转化为有效值，且交流波形与其有效值的波形能同时显示

e. 普通交直流模入：6路。量程为10V或20mA（经转换盒转换），测量精度0.5％。记录值可为交流量或直流量，交流量可自动转化为有效值，且交流波形与其有效值的波形能同时显示

以上各路模入都有利用软件顶直流功能，即取偏差量功能。

② 开关量输入：8路。采用空节点输入方式

③ 开关量输出：4路。采用空节点输出方式，相当于一般的可编程时间继电器

④ WFLC-2的四路高压隔离交直流通道具有四种不同的滤波器（不滤波、滤除1800Hz以上谐波、滤除300Hz以上谐波、滤除50Hz以上谐波），用户可以根据试验情况选择合适的滤波器。对于可控硅整流输出的脉动电压（如励磁机励磁电压、发电机转子电压等）可录取其直流部分，便于数据分析

（2）采样速度可选：200Hz、400Hz、800Hz、1600Hz、3200Hz、6400Hz每通道

（3）采集容量可达512KB

（4）自动按所用计算机的日期记录试验日期

（5）采用连续记录方式记录波形，采用单组记录方式记录数据（可绘制任意几个记录通道的关系曲线）

（6）录波总时间可在内存允许的情况下任选。WFLC-2内存为512KB，录波最长时间由采样通道数及采样频率确定，软件能保证录波容量不超出仪器内存

（7）单组记录方式：适用于静态数据记录，记录方式为手动。可记录被测直流量的平均值，工频电压、电流的有效值，计算所得的有功P、无功Q、功角（相位角）、系统（机端）频率F，三相电压、电流的平均值

（8）WFLC-2的单组记录功能，可以同时记录数个通道同一时刻的值，可以解决现场数人同时读表的不便，大大提高了试验数据的同时性及精确性，减轻工作人员的工作量。此功能特为发电机开路、短路、进相及CT、PT伏安特性等试验设置

（9）WFLC-2具有绘制任意数个测量通道的关系曲线功能，能满足现场对发电机短路特性、开路特性、进相试验及励磁机静态特性、CT、PT伏安特性试验的要求

（10）WFLC-2具有测量功角、相位角及系统频率的功能，特别适合做发电机进相试验

（11）WFLC-2可以测量各种继电器、开关的动作顺序及动作时间。最高测量分辨率达0.15mS

（12）WFLC-2具有测量绘制六角图的功能。免除人工绘制六角图的不便

（13）连续录波启动方式：采用手动启动、开关输入量状态变化启动、预录电气量（或开关量）触发（预留功能）多种方式。操作人员使用更加方便简单

（14）WFLC-2软件包基于WINDOWS98及以上操作系统，操作直观方便

（15）WFLC-2特设系统模板及用户模板，系统模板提供一些典型试验设置，减少了用户的设置工作量；用户模板允许用户事先设置好各种试验的参数设置，可加快试验速度

（16）WFLC-2可利用光标的方式显示各通道同一时刻的测量值。用双光标测量△T（任意两点间的时间差）、保存数据时间段及数据分析数据段

（17）自动计算交流量有效值、有功、无功、稳态值、峰值、上升时间、下降时间、调节时间、振荡次数、超调量、时间常数、阻尼比、顶值倍数、响应时间、响应比、电动机启动电流倍数、正序分量、负序分量、零序分量

（18）波形编辑：可以对波形进行幅度调整、选时段、选线、重新定位、顶直流、用光标显示某一时刻各通道值等

（19）WFLC-2具有通道曲线的缩放功能及局部放大功能，可以充分突出用户所关心的某一通道或某一时间段的数据变化过程

（20）WFLC-2具有给定参考值功能（取偏差功能），可使某些通道的偏差部分曲线得到充分的放大，而且不致引起稳态信号的丢失

（21）WFLC-2强大的分析计算功能可以准确、快捷的计算出用户所关心的一些特殊指标参数(针对励磁系统)，极大的节省了数据后期处理的时间，提高了分析精度

（22）可用图形及表格两种输出方式，规格可选，且允许用户添加各种文字说明，使得输出的图形、表格更加简单易懂且十分美观清楚。报告可打印、存盘、调阅

（23）可利用开关输入量状态启动方式实现多台录波器同步记录

（24）WFLC-2可以在各种场合替代光线示波器，而且性能极大的优于光线示波器，特别是WFLC-2的后期数据处理能力是各种进口的高档录波器所不及的

（25）WFLC-2良好的记录功能使其应用面广，它可以应用于电力系统各种常规的电气试验记录，特别适合发电机励磁系统试验的记录及数据分析

第二章   外 部 接 线

一．WFLC-2记录分析仪的后面板（如图2.1所示）：

WFLC-2的十六路模拟通道端子都安排在后面板，具体包括转子电压Ufd、转子电流Ifd、调节器输出电压Uffd、调节器输出电流Iffd、三相PT电压、三相CT电流、六路普通交直流电压U1－U6、功角八组信号端子。后面板还包括通讯口、电源插座两部分。WFLC-2十六路模拟通道的技术参数如表2.1所示。具体的使用说明如下：

（1）三相PT电压（通道号1、3、5）：量程为0～135V，共有Uao、Ubo、Uco 、Ua、Ub、Uc六个端子，使用时可接为相电压（Y型或Y0型）方式或线电压（△型）方式。使用相电压接线时应将Uao、Ubo、Uco三端子短接（Y0型时应与系统的Uno相连），Ua、Ub、Uc端子分别与系统的A、B、C三相电压连接；使用线电压方式时Ua、Ub、Uc端子分别与系统的A、B、C三相电压连接，Uao与Ub短接、Ubo与Uc短接、Uco与Ua短接

（2）三相CT电流（通道号2、4、6）：共有Ia、Ib、Ic、Io四个端子，此四端子分别与外配的三相电流传感器的四个输出端子对应相接。WFLC-2随机配有两个三相电流传感器，量程分别为1A、5A、25及50A。三相电流传感器的输入端有六个端子，其中Ia、Ib、Ic为电流的入端，Iao、Ibo、Ico为电流的出端

注意：三相电流必须使用配套的三相电流传感器，决不允许三相电流直接接入WFLC-2的电流输入端子。

（3）Ufd、Uffd（通道号8、7）：两路高压隔离强信号交流、直流混用通道各有5个端子，分为20V、100V、500V、2000V四档，其中兰色端子（0V）为此通道的中性点；使用时可根据实际情况选用适当的量程

（4）Ifd、Iffd（通道号10、9）：两路高压隔离交流、直流混用通道，各有5个端子，分为75mV、10V、100V、500V四档，其中兰色端子（0V）为此通道的中性点；使用时可根据实际情况选用适当的量程

（5）U1－U6（通道号11－16）：六路非隔离普通交流、直流混用通道，量程为10V，共有四个0V端子及U1－U6六个信号端子，其中四个0V端子仪器内部已短接，且与仪器内部电源共地，使用时应注意与外部信号的隔离（可输入各种带隔离的传感器输出信号）

（6） 功角：此端子要求输入5V以下工频电压或双极性工频脉冲电压。WFLC-2配套提供“UCK测功角电信号处理器”，“UCK测功角电信号处理器”的具体接线、功能及使用方法见附录“UCK测功角电信号处理器”使用说明

（7）通讯口：此通讯口为标准打印口，用作WFLC-2记录仪与上位机的通讯口，使用时应用专用打印电缆与上位机的打印口相连

（8）电源插座：输入电源为交流50Hz，电压220V

二．WFLC-2记录分析仪前面板（如图2.2）：

前面板分电源开关、复位按钮、开关输入量及开关输出量四个部分。

（1）开关输入量：开关输入量共有8路、16个端子，要求引入空节点。8路开关输入量均可设为开关记录量、开关输出量的触发源及记录分析仪的录波启动信号。但接线时应注意其中上面一排端子在仪器内部短接，在需要记录多个开关动作情况时，输入节点的公共点必须与仪器的上面一排端子连接

（2）开关输出量：开关输出量共有4路、8个端子，均为继电器节点输出，当可编程时间继电器使用。4路输出量平时均为分状态，可在软件中设置各输出量的触发源、触发方式、动作延迟时间及保持时间。输出继电器的节点参数如下：AC 125V、0.3A ; DC  110V、0.3A ；DC 30V、1.0A

（3）电源开关：电源开关位于仪器前面板左侧，为一红色自保持带指示灯开关。当装置接好电源，电源开关按下时，装置的工作电源即被接通，此时装置的电源开关指示灯亮、复位按钮指示灯也亮

（4）复位按钮：复位按钮位于仪器前面板右侧，为一绿色不保持带指示灯开关。装置接通电源后，复位按钮指示灯亮。按下复位按钮将强制WFLC-2下位机重新启动运行程序

表2.1  WFLC-2型便携式电量记录分析仪各通道参数指标

| 通道号 | 默认通道 名 | 可接入的信号 |  | 内 阻 | 内 置 滤波器 | 隔离 电压 | 测量 误差 | 软件校 零功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电压量程 | 电流量程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UA | AC 135V | 无 | PT | 无 | >3000V | <0.5% | 无 | 此六通道的量程为交流量的有效值，若交流量的有效值超过其量程，将出现交流波削顶的现象 |
| 2 | IA | AC 3.5V DC 5V | AC 5A 25A | CT | 无 | >3000V | <0.5% | 无 |  |
| 3 | UB | AC 135V | 无 | PT | 无 | >3000V | <0.5% | 无 |  |
| 4 | IB | AC 3.5V DC 5V | AC 5A 25A | CT | 无 | >3000V | <0.5% | 无 |  |
| 5 | UC | AC 135V | 无 | PT | 无 | >3000V | <0.5% | 无 |  |
| 6 | IC | AC 3.5V DC 5V | AC 5A 25A | CT | 无 | >3000V | <0.5% | 无 |  |
| 7 | Uffd | AC DC 20V 100V 500V 2000V | AC DC 10mA | 2K 10K 50K 200K | OFF 1800 HZ 300HZ 50HZ | >2500V | <0.5% | 有 | 所有既能测交流又能测直流电压或电流的通道，其量程均以直流量表示，对应于交流量的峰值。当直流量或交流量的瞬时值超过其量程时，将出现波形的削顶现象 |
| 8 | Ufd |  |  |  |  | >2500V | <0.5% | 有 |  |
| 9 | Iffd | AC DC 75mV 10V 100V 500V | 无 | 300 40K 400K 2000K |  | >2500V | <0.5% | 有 |  |
| 10 | Ifd |  |  |  |  | >2500V | <0.5% | 有 |  |
| 11 | U1 | AC DC 10V | 无 | 20K | 无 | 共地 输入 | <0.5% | 有 |  |
| 12 | U2 | AC DC 10V | 无 | 20K | 无 | 共地 输入 | <0.5% | 有 |  |
| 13 | U3 (P) | AC DC 10V | 无 | 20K | 无 | 共地 输入 | <0.5% | 有 | 与有功复用 |
| 14 | U4 (Q) | AC DC 10V | 无 | 20K | 无 | 共地 输入 | <0.5% | 有 | 与无功复用 |
| 15 | U5 (F) | AC DC 10V | 无 | 20K | 无 | 共地 输入 | <0.5% | 有 | 与频率复用 |
| 16 | U6 (Fai) | AC DC 10V | 无 | 20K | 无 | 共地 输入 | <0.5% | 有 | 与功角复用 |
| 17 | 功角 | AC DC 10V | 无 | 10K | 无 | 共地 输入 | <1° | 有 | 与U6复用 |
| 18 | 开关 输入量 | 空接点 输入 | 无 |  | 无 | 隔离 | <1ms | 无 |  |
| 19 | 开关 输出量 | 空接点 输出 | 无 |  | 无 | 隔离 | <1ms | 无 |  |

第三章   上位机软件界面简介

一．主窗口

点击桌面上“WFLC-2”快捷方式，在启动窗口关闭后，就进入主窗口。主窗口也就是WFLC-2软件的工作窗口，具体说明如下：

WFLC-2软件是一个标准的Windows应用程序，因而具有标准的Windows窗口界面，例如标题栏、控制菜单按钮、最大化按钮、最小化按钮、关闭按钮以及菜单栏、工具栏等，这些标准控件的使用方法请参考Windows的联机文档。WFLC-2典型的窗口结构如图3.1所示。

图3.1：WFLC-2的窗口结构

（1）标题栏：标题栏位于窗口的最顶部，由应用程序名与当前打开文件的完整路径名组成；应用程序名显示在前，当前打开文件的完整路径名显示于后。图3.1中“WFLC-2型便携式电量记录分析仪”为应用程序名，其后的“c:\program files\WFLC-2\example \向量图1.dat”为当前打开文件的完整路径名。WFLC-2软件是一个基于单文档界面的Windows应用程序，即一次只能打开一个文件，而且全部的软件功能都围绕着打开的文件展开。在每次创建新的试验文件时，缺省的文件名总是newfile.dat

（2）菜单栏：菜单栏位于标题栏之下，菜单栏组织了所有的应用程序命令，如图3.1所示，WFLC-2包含“文件”、“设置”、“连续记录”、“单组记录”、“打印”及“帮助”六个主菜单。其中“文件”菜单里包含了所有文件操作命令；“连续录波”菜单里包含了连续录波操作命令；“单组记录”菜单项里包含了单组记录操作命令；由于“连续录波”与“单组记录”为WFLC-2的两种独立工作方式，不可能同时有效，所以程序设置时只允许其中的一种工作方式有效，即如果当前设置的录波方式不是连续录波，则“连续录波“菜单项变灰，不能执行，如果当前设置的录波方式不是单组记录，则“单组记录”菜单项变灰，不能执行；“设置”菜单项用于完成所有的设置工作；而“打印”菜单项则用于完成所有的打印工作，即只打印与当前窗口有关的内容，例如，如果当前窗口是关系曲线，则打印关系曲线；“帮助”菜单项则提供WFLC-2的各种在线帮助功能

（3）工具栏：工具栏位于菜单栏之下，在工具栏中提供了访问菜单命令的快捷按钮。详细说明请参考“WFLC-2软件的使用说明”部分

（4） 通道名区：通道名区位于窗口工作区的左边，其中显示的是通道名。图3.1中的‘UAB’、‘IA’、‘UBC’、‘IB’、‘UCA’、‘IC’均为对应通道的通道名；用鼠标左键单击通道名，就选择了该通道。用鼠标拖放通道名，可以上下移动通道曲线，甚至可以将多个通道拖放在一起，便于对比它们的通道曲线

（5）绘图区：窗口工作区的中间是绘图区，其中显示的是通道曲线。图3.1中绘制了UAB、IA、UBC、IB、UCA及IC六个通道的曲线，其中每个通道的曲线都由参考零线及幅值曲线组成，参考零线用点划线表示且对应于通道名的中心点。当鼠标位于绘图区时，单击鼠标右键，可以弹出快捷菜单

（6）幅值标度区：幅值标度区位于窗口工作区的右侧，其中显示的是通道曲线的零点参考值、每格幅值以及单位。每个通道对应两行内容，其中上面显示的是通道曲线的零点参考值/每格幅值，下面显示的是单位。如果有多个通道共用同一水平轴线，则按通道名的显示顺序依次显示，图3.1中UAB通道曲线右侧对应的0/4.8及V即是，其中“0”表示UAB的参考零线对应的值为零，“4.8”表示UAB曲线在图中每小格对应的幅值为4.8V，“V”为UAB的单位

（7）时标区：窗口工作区的下边是时标区，其中显示的是对应于录波起始时间的时间坐标。时标区右侧显示的t(s)或t(ms)分别表示当前时间单位为秒或毫秒。根据每个时间坐标值的位数，软件会自动调整时间坐标的单位为秒或者毫秒，以避免时间坐标的显示过于拥挤

（8）平移滚动条：窗口工作区的左下角是平移滚动条，单击该滚动条，可以左右平移绘图区的曲线。单击该滚动条中的，可以右移绘图区的曲线直至录波起点被显示；单击该滚动条中的，可以左移绘图区的曲线，直至录波终点被显示

(9) 缩放滚动条：窗口工作区的右下角是缩放滚动条，单击该滚动条，可以压缩或拉伸绘图区的曲线；单击该滚动条中的，可以压缩绘图区的曲线，直至录波终点被显示；单击该滚动条中的，可以拉伸绘图区的曲线，直至每个录波值被显示

二．主功能项

WFLC-2软件是WFLC-2记录分析仪专用软件，可用来控制WFLC-2采集器进行数据的采集，也可以单独对WFLC-2的记录数据作后期处理。

软件启动后即进入WFLC-2工作环境，主菜单包括“文件”、“设置”、“连续记录”、“单组记录”、“打印”、“帮助”六个菜单。各菜单的主要功能如下：

(1)“文件”：进行文件管理，即数据文件或参数配置文件存盘和读出等

(2)“设置”：主要完成各项试验参数的设置，包括试验类型（连续录波或单组记录）的选择，录波时间、频率及启动方式的设定；通道参数（“通”“断”选择、通道名称、单位、比例系数、信号类型、零偏）的设定；波形曲线参数（显示与否、中心线位置、每格幅值、零参考值及显示颜色）的设定；计算通道的选通设置（如有功、无功、交流量有效值、三相电压、电流的平均值及序分量等）；打印时一些附加说明的设定

(3)“连续录波”：完成连续波形的记录工作，通过计算机和采集器的信息交换实现计算机对WFLC-2采集器的控制。一方面将试验的要求（设置）传送给采集器，另一方面将试验采集的数据传到计算机并将数据以曲线的方式表现在微机屏幕上

(4)“单组记录”：完成静态慢速过程的数据记录工作。此状态下各通道的数据以表格的方式实时显示在微机屏幕上，由人工控制记录数据的时刻

(5)“打印”：打印机的设置及打印输出各种曲线、表格

(6)“帮助”：WFLC-2应用软件的在线帮助功能

三．工具栏按钮

像其它的标准Windows应用程序一样，为了更快捷地访问菜单命令，WFLC-2软件也提供了一个工具栏，其中的每一个按钮都对应了一个菜单命令项，它们的对应关系说明如下：

新建文件

打开文件

打开旧文件

保存文件

另存文件

设置参数

连续录波

联机检查

通道分析

绘制向量图

显示全部录波曲线

显示双光标确定时间段的录波曲线

开始单组记录

绘制关系曲线

打印

帮助

第四章   软件使用说明及功能简介

一．使用说明

WFLC-2软件的使用按过程可以分为两个阶段，第一阶段为数据记录(或叫录波)阶段，第二阶段为数据处理及分析阶段。

1．数据记录(录波)阶段包括如下几个步骤：

(1) 新建试验数据文件

(2) 设置试验参数

(3) 配合数据采集器(下位机)进行试验的数据记录(连续录波或单组记录)，取得试验数据

(4) 将试验参数和试验记录数据存入数据文件(如果马上进行数据处理，此项工作可跳过)

2．数据处理及分析阶段包括如下几个步骤：

(1) 打开试验文件(如果进行完数据记录后马上就处理数据，不需要此项工作)

(2) 对录波图形进行排版编辑：重新定位、拉伸、左右平移、缩放，使各通道曲线的分布合理(如果是单组记录数据，则没有此项功能)

(3) 进行数据分析。如果是连续录波，可以计算稳态值、最大值、超调量、上升(下降)时间、调节时间等项目，以及显示向量图；如果是单组记录数据，可以显示相关通道的关系曲线

(4) 打印输出所关心的曲线或表格等

(5) 将试验参数和处理后的试验记录数据存入数据文件

WFLC-2按数据记录方式分可分为连续录波及单组记录两种记录方式。连续录波方式适合与一般的动态过程记录或抓取某一突变过程，也可用于静态波形的记录；单组记录方式则适合于静态或人工慢速调节过程的数据记录。如发电机开路试验、短路试验及CT伏安特性试验等。

二．功能简介

1．“文件”菜单功能

“文件”菜单包含所有与文件操作有关的菜单命令。

所有的文件操作命令，例如新建文件、打开文件和保存文件等命令，都会弹出标准的文件操作对话框，这些对话框的操作方法都是统一和标准的。

WFLC-2软件支持两种特殊的文件类型，即试验数据文件*.dat和试验模板文件*.tem，它们的区别在于，试验数据文件包括试验参数和试验数据，而试验模板文件仅包括试验参数。

（1）“新建文件”命令

此命令在工具栏中的对应功能按钮为。

为一个新试验创建数据文件。由于同时只能打开一个文件，所以该命令会在创建新文件之前，关闭已被打开的试验文件，如果这个已被打开的试验文件被修改过，则会提示是否要保存，如果选择“是”，则用已修改的试验文件覆盖旧的内容，并创建新文件“NEWFILE.DAT”；如果选择“否”，就放弃新作的修改，并创建新文件“NEWFILE.DAT”。

新创建的数据文件并不是0字节的空文件，而是从已被打开的数据文件中继承了全部的试验参数，只是没有试验数据而已。如果已被打开的数据文件对应的是连续录波试验，则窗口中显示的仍是绘图区，如果已被打开的数据文件对应的是单组记录试验，则窗口中显示的仍是表格区。

（2）“打开文件”命令

此命令在工具栏中的对应功能按钮为。

为一个先前所做的试验打开其对应的数据文件。由于同时只能打开一个文件，所以该命令会在打开文件之前，关闭已被打开的试验文件，如果这个已被打开的试验文件被修改过，则会提示是否要保存数据，如果选择“是”，则用修改过的数据文件覆盖原数据文件，如果选择“否”，就放弃所作的修改。

如果被打开的数据文件对应的是连续录波试验，则窗口中显示的是绘图区，如果被打开的数据文件对应的是单组记录试验，则窗口中显示的是表格区。

（3）“保存文件”命令

此命令在工具栏中的对应功能按钮为。

把当前的试验参数和试验数据保存到当前打开的数据文件中。如果没有对试验数据或者试验参数进行修改，则该命令不会产生任何动作，只要有任何的修改，就用修改后的新内容覆盖文件中的旧内容。如果当前打开的文件名是newfile.dat，说明这是一个新试验，还没有存过盘，会提示另存一个文件名，建议不要使用newfile.dat作为文件名，因为这个文件名专门用作新创建的缺省文件名。

建议试验文件以dat为扩展名，模板文件以tem为扩展名。

（4）“另存文件”命令

此命令在工具栏中的对应功能按钮为。

对当前打开的文件进行换名保存。当发现某一试验文件的文件名需要改名时，可以先打开这个试验文件，然后执行本命令，提示输入一个新的文件名，注意要避免使用newfile.dat。在创建一个内容一样的新文件之后，原名文件仍然保留。

（5）“打开旧文件”命令

此命令在工具栏中的对应功能按钮为。

打开DOS版本的WFLC-2上位机软件创建的试验文件。由于新版本的WFLC-2软件创建的试验文件的内部结构不同于DOS版本的WFLC-2软件创建的试验文件，为了保持向后兼容，提供了该命令，执行该命令，可以读出旧文件中的试验参数和试验数据。然后执行“保存文件”或“另存文件”命令，就可以将旧文件转换成新文件。

（6）“保存部分数据”命令

保存当前文件的部分时间段数据。由于试验时为了确保录波成功，可能将录波时间设置得比实际需要的录波时间长很多，这样会很浪费计算机硬盘空间，为了节省计算机空间，数据文件存盘时，可以只保存实际有用的一段录波曲线。操作方法如下：

a. 在绘图区中欲保存曲线段的起始点处单击鼠标左键，绿色的游标就移至此处，确定好游标位置后按回车键，游标变为红色，欲保存数据段的起始点即被确定

b. 在绘图区中欲保存曲线段的结束点处单击鼠标左键，绿色的游标就移至此处。两条游标之间的曲线就是所要保存的曲线

c. 执行“保存部分数据”命令，绘图区中两条游标之间的数据即被保存

（7）“导入WFLC-2.FLC”命令

由于下位机的内部元器件存在着个体间的差异，因此不同的下位机有不同的特征参数，主要是16个模拟通道的内部变比和零偏值。在DOS版的WFLC-2软件包中，有一个文件WFLC-2.FLC保存着随下位机而不同的16个通道的内部变比和零偏值。而在Windows版的WFLC-2软件包中，这些值被保存在数据库WFLC-2.MDB的一个表中，因此要实现软件包的升级，必须保证这些参数的顺利迁移，此时可以使用本菜单命令，指定WFLC-2.FLC文件的位置，就可以读入WFLC-2.FLC文件的内容，然后写回到数据库WFLC-2.MDB的表中，并且在以后打开试验文件或者新建试验文件时发挥作用。这样就可以用Windows版的WFLC-2软件包代替DOS版的FLC软件包。

(8)“退出“命令

退出应用程序。在关闭应用程序窗口之前，软件会检查当前打开的数据文件是否已被修改过，如果已被修改过，并且还没有存盘，软件会提示是否要保存所作修改，如果选择“是”，就执行保存文件的功能。

2．“设置”菜单功能

此命令在工具栏中的对应功能按钮为。

在开始录波前，必须对所有的试验参数进行设置，在录波完成后，为了便于分析，必须对显示参数进行设置，在分析完成后，为了打印报告，必须对打印内容进行设置，所有这些设置工作都集中在“设置”窗口中执行，从而简化了设置工作。如果对通道曲线的显示参数进行了调整，则会在关闭“设置”窗口后立即在绘图区反映出来。

单击设置菜单，或工具栏中的按钮，可以打开设置窗口。设置窗口如图4.1所示，与试验有关的全部设置都可以在设置窗口中完成。如果当前打开的试验文件已包含试验数据，则会在“设置”窗口中提示“录波已经完成，有些设置不能修改!"，这些不能被修改的参数主要是指试验类型、试验模板、启动方式、录波时间、录波频率及通道选通与否等参数。设置窗口如图4.1所示，包括“一般”、“输入通道”、“显示参数”、“输出通道”及“其它选项”五个标签页，分别描述如下：

（1）“一般”标签页功能

一般标签页如图4.1所示，通过它可以对最主要的试验参数进行设置，这些参数是试验类型、试验名称、启动方式、录波时间、预录时间和录波频率等。

图4.1 设置菜单及“一般标签页”

① 试验类型及系统模板的选择

试验类型分为“连续录波”及“单组记录”两大类。使用时可根据试验的具体情况选择试验类型，选择方法为在其中一种试验类型前面的圆圈中单击鼠标左键即可。(此选择功能在当前文件已有录波数据时被屏蔽)两种试验类型的适应场合如下：

a. 连续录波：连续录波方式适合与一般的动态过程记录或抓取某一突变过程，也可用于静态波形的记录。最终的表现形式为一组以时间为横轴、各通道幅值为纵轴的连续曲线。连续录波可应用于各种需要记录连续变化过程的试验，WFLC-2选用了一些比较典型的试验以系统模板的列表形式供选择，这些试验包括阶跃响应、强励试验、时间常数、灭磁试验、甩负荷试验、零起升压、PSS试验、电动机启动试验、变压器涌流试验、假同期试验及其它等。选中“连续录波”后以上试验就可供操作者选择，一旦选择了某一系统模板后，软件将自动以此模板的参数作为当前试验的试验参数

b. 单组记录：单组记录方式适合于需要长时间监视、记录的静态或人工慢速调节过程的数据记录。如发电机开路试验、短路试验及CT伏安特性试验等。此功能可当多表头数字电压表、电流表使用。利用此功能可解决现场数人同时读表的不便，提高了数据记录的同时性。WFLC-2也选用了一些比较典型的试验以系统模板的列表形式供选择，这些试验包括：发电机机端短路、发电机变压器组高压侧短路、发电机机端开路、发电机变压器组高压侧开路、励磁机空载特性、励磁机负载特性试验、发电机进相试验、CT伏安特性试验及其他单组记录试验

c. 系统模板：为了更快捷地设置试验参数，我们根据多年现场试验的经验及现场的使用习惯，对一些比较典型的试验以系统模板的形式提供给操作者选用(此选择功能在当前文件已有记录数据时被屏蔽)。系统模板中保存了这些试验的各种设置，包括试验名称、录波启动方式、录波时间、录波频率、通道选通情况、通道信号类型等各种试验参数。但由于各地的具体情况不同，其中的通道变比、非直接采样量、显示参数不列入典型设置。两种试验类型分别对应有若干个系统模板，选择任一种模板都会用模板中的典型设置覆盖当前的设置，作为当前试验的试验设置参数

② 录波启动方式的选择

WFLC-2可用以下几种方式启动录波：手工启动、开关量启动、电气量预启动、开关量预启动、预录手工停止。选择方法为在其中一种录波启动方式前面的圆圈中单击鼠标左键即可(此选择功能在当前文件已有记录数据时被屏蔽)

- 手工启动：一般试验均可使用手工启动录波方式，但主要应用于试验操作人员与录波操作人员联系比较方便，试验操作较易控制的场合。手工启动录波可由以下几种操作方法：Ⅰ.用鼠标单击工具栏中的连续录波功能按钮即启动录波

Ⅱ.按快捷键F5即启动录波

Ⅲ.使用“连续录波”菜单中的‘连续录波’项启动录波

b. 开关量启动：WFLC-2工作于电气量预启动方式时，装置一接到录波命令就一直处于采样及监测状态，一旦监测到输入的某一开关量状态有变化即启动录波。主要适用于试验目的是为了记录某一开关量状态变化后的一段时间内各通道变化过程的试验。如开关动作顺序试验等

c. 电气量预启动：WFLC-2工作于电气量预启动方式时，装置一接到录波命令就一直处于采样及监测状态，并始终保留最后一段时间(设定预录时间)的数据，当某一通道的幅值超过其设定的上限或下限时WFLC-2被触发，开始记录后续的数据，被触发后的录波时间为总录波时间减去预录时间

d. 开关量预启动：WFLC-2工作于开关量预启动方式时，装置一接到录波命令就一直处于采样及监测状态，并始终保留最后一段时间(设定预录时间)的数据，当某一开关量的状态发生变化时WFLC-2被触发，开始记录后续的数据，被触发后的录波时间为总录波时间减去预录时间

e. 预录手工停止：WFLC-2工作于预录手工停止方式时，装置一接到录波命令就一直处于采样及监测状态，并始终保留最后一段时间(设定录波时间)的数据，直到装置接到上位机的停止录波命令

③ 采样频率的设定

采样频率为每通道的采样频率，操作者可以在200、400、800、1600、3200、6400赫兹六种采样频率中选择一种。操作者可以根据试验的实际要求选择合适的采样频率，选择方法为在其中一种录波采样频率前面的圆圈中单击鼠标左键即可(此选择功能在当前文件已有记录数据时被屏蔽)

注意：切忌盲目的选用高的采样频率，除了一些需要观察交流波形内部具体变化的试验外，一般试验选择400Hz或800Hz就足够了，盲目的选用高采样频率并无益于提高采样精度，反而使试验数据过大，数据读取时间过长，影响试验速度、增加微机硬盘负担。

设置采样频率时应注意：

a. 当采样频率为3200Hz时，最多能记录10个模拟通道（奇、偶通道各5个）及开关输入量，如所选通道数超过10个，将不能正常工作

b. 当采样频率为6400Hz时，最多能记录2个模拟通道（奇、偶通道各1个）及开关输入量，如所选通道数超过2个，将不能正常工作

④ 录波时间设置

录波时间可以在数据采集器内存允许的条件下任意设置(当前文件已有记录数据时被屏蔽)，最大的允许录波时间受采样的通道数和采样的速度限制，不能太长，WFLC-2会根据当前所选的通道数及采样频率自动确定。所以采样时间的设置必须在采样通道数和采样频率设置后再进行。如果时间太长WFLC-2将给出错误信息并自动调整为一个可以接受的时间长度

（3）“输入通道”标签页功能

输入通道标签页为一张10列多行的表格，其中包括了与16个模拟输入通道、8个开关输入量和12个计算量有关的设置参数，“输入通道”标签页如下图4.2所示，各项的含义与功能说明如下：

①“通道号”项：通道号为表格的第一列，每格内包含两部分内容，其一为表格左侧的数字1-36，代表通道的编号；其二为表格右侧的字符串(如UA)，代表此通道的默认通道名。这一列不可修改

a. 通道号1-16为模拟量输入通道的编号，其默认通道名采用现场习惯用法：三相电压为UA、UB、UC；三相电流为：IA、IB、IC；转子电压：UFD;转子电流:IFD；励磁机励磁电压：ULD；励磁机励磁电流：ILD；六路10V标准通道：U1-U6

b. 通道名17-24为开关量输入通道的编号，开关量输入通道的默认通道名为DI1-DI8

c. 通道名25-36为计算量通道(由一个或多个物理通道的数据，按某一表达式计算得出的量形成的通道)的编号，计算量通道的默认通道名为CO1-CO12

②“通道名”项：各通道实际使用的通道名称，以字符串形式代表。如果不进行人为改变，将采用通道号列中的默认通道名。如果不采用默认的通道名，可以另行定义

通道名虽然只作为物理通道的代号，用于显示和打印，但填写通道名时要注意，三相电压的通道名尽量不要修改，特别是需要计算有功与无功的情况，因为软件是靠三相电压的符号来识别三相电压的接线方式的，而三相电压的接线方式不同，功率的算法不一样，所以三相电压的接线形式选择必须与实际的接线方式对应，以免发生功率计算出错。WFLC-2根据接线方式的不同会自动设置电压的通道名，电压接线为Y型（相电压方式）时通道名缺省为UA、UB、UC，三相电压的接线为△型（线电压方式）时通道名缺省为UAB、UBC、UCA，三相电压通道名会自动随着相、线方式的切换而自动变化。计算通道也都有缺省的通道名。

③“单位”项：16个模拟通道及计算量通道的单位。一般情况下此项不需要修改。需要说明的是，三相电压的单位默认为V，如果在kV与V之间改变，软件会根据单位的变化自动调整内部变比，使显示值与实际值相符。计算量通道的单位一般根据用于计算的原始通道确定，有功、无功的单位软件根据电压、电流的单位及变比自动确定。开关输入量不设单位

④“选通”功能项：此项用来确定各通道的选通与否及选通时具体的支路，操作方法为，在欲设置通道所对应的“选通”功能格内双击鼠标左键，此格内的状态即发生变化，如“X”(表示不选通)变为“通”(表示通道被选通)，再双击则由“通”变为“X”；如果被选通道有多个支路，则由“X”变为选通时，选通功能格内并不显示“通”，而是交替显示各支路。如通道1(UA)，选通时变化过程为“X”→“线”(线电压方式) →“相”(相电压方式) →“X”

a. 选通表示此通道被选用，如果是物理通道(1-16的模拟通道及八个开关输入量通道)，表示装置采样时此物理通道所对应的端子上的信号将被采集；如果是计算量通道(由一个或多个物理通道的数据，按某一表达式计算得出的量形成的通道)，则表示此计算量将被计算

b. 不选通表示此通道不被选用，如果是物理通道,表示装置采样时此物理通道所对应的端子上的信号不被采集；如果是计算量通道，则表示不进行此项计算

一般的通道只有选通与不选通两种状态，但有些通道选通时有多个支路可选。这些特殊通道的选通方式说明如下：

a. 通道1、3、5(UA、UB、UC) 选通时可以设置成相电压或线电压。选通功能格的变化过程为“X”→“线”→“相”→“X”。当显示为“线”时代表线电压接线方式；显示为“相”时代表相电压接线方式

注意：在需要计算有功、无功的情况下，接线方式选择必须与实际的接线方式一致！

b. 通道7、8、9、10(ULD、ILD、UFD、IFD) 选通时可以设置成“不滤波”、“滤除1800Hz以上谐波”、“滤除300Hz以上谐波”、“滤除50Hz以上谐波”四种方式中的一种。选通功能格的变化过程为“X”→“不滤波”→“滤除1800Hz以上谐波”→“滤除300Hz以上谐波”→“滤除50Hz以上谐波”→“X”。操作者使用时应根据试验的实际情况具体确定滤波参数，也即选择不同的支路。选择的原则如下：

Ⅰ.记录交流量：一般可选择“不滤波”或“滤除1800Hz以上谐波”，如做假同期试验时用其中的通道记录滑差电压时、励磁机做特性试验用记录其中的通道记录励磁机机端电压时

Ⅱ.记录三机系统的励磁机励磁电压、电流(调节器输出电压、电流)：一般可选择“滤除300Hz以上谐波”

Ⅲ.记录三机系统的发电机励磁电压、电流：一般可选择“滤除300Hz以上谐波”或“滤除50Hz以上谐波”

Ⅳ. 记录自并励系统的发电机励磁电压、电流：一般可选择“滤除50Hz以上谐波”

c. 通道15在选通时可以设置成U5或频率，设置成U5时，装置采集物理通道U5对应的端子U5上的信号；设置成频率时，装置采集电压UA通道的频率，所以通道15设置成频率时，要求A相电压必须有信号(大于40V)

d. 通道16可以设置成电压或功角。设置成U6时，装置采集物理通道U6对应的端子U6上的信号；设置成功角时，装置采集电压UA通道与功角端子上信号的相位差，所以通道16设置成功角时，要求A相电压必须有信号(大于40V)，功角端子上有频率接近于50Hz、幅值接近于5V的交流信号

e. 计算通道的选通设置：计算通道的设置不同于物理通道的设置，它们的选通与否不直接影响采集器的工作状态，而只影响上位机的计算过程。WFLC-2设有下列几种计算通道：交流量有效值、三相电压平均值、三相电流平均值、三相法计算功率(有功、无功)、两表法计算功率、单相法计算功率、功率因数、接地系统序分量(正序、负序、零序)、不接地系统序分量(正序、负序)。各计算通道选通的方法为在12个计算通道(CO1-CO12)所对应的任何一个选通功能格中双击鼠标左键，即弹出如图4.3所示计算通道设置窗口：窗口左侧的显示窗内为当前所有已经选通的通道，右侧可供选择的计算通道，其中选择条内为黑色字的是当前可选功能，而选择条内为灰色字的是当前不可选功能。单击当前可选功能条，当前计算通道就被设定为与所击功能条相应的通道

各功能条的使用及注意事项说明如下：

Ⅰ.有效值：只适用于连续录波方式中。选中已选通道区中的任意通道(如UA)，“有效值”功能条变黑(有效)，此时单击“有效值”功能条，软件即设定当前选通计算通道(CO？)为“已选通道”窗口中被选中通道的有效值。有效值通道选中后，软件即以原通道的通道名及单位作为有效值通道的通道名及单位，并以有效值通道曲线替换原通道曲线；应说明的是原通道的数据不被修改，依然存在，只是显示时被隐藏而已，如果需要同时显示有效值及原通道的波形，只需将原通道的显示控制栏设置为选通即可

Ⅱ.三相电压平均值：只适用于单组记录方式中。当三相电压均被选通时，此计算功能条才有效。“三相电压平均值”功能条有效时，用鼠标单击此功能条，软件即设定当前选通计算通道(CO？)为三相电压平均值，通道名称默认为UAVG，单位与三相电压相同(KV或V)

Ⅲ.三相电流平均值：只适用于单组记录方式中。当三相电流均被选通时，此计算功能条才有效。“三相电流平均值”功能条有效时，用鼠标单击此功能条，软件即设定当前选通计算通道(CO？)为三相电流平均值，通道名称默认为IAVG，单位与三相电流相同(A)

Ⅳ.三相法计算功率(有功、无功)：适用于连续录波及单组记录方式。当三相电压、电流均被选通时，此计算功能条才有效。“三相法功率”功能条有效时，用鼠标单击此功能条，软件即设定当前选通计算通道及其后的计算通道(CO？)为有功及无功通道，通道名称默认为P3及Q3，单位由软件根据电压、电流的单位及变比自动设定(W与Var、kW与kVar或MW与MVar)。注意：由于有功、无功的单位及计算与电压、电流的单位及变比有关，所以要求电压、电流的变比、单位设置必须在有功、无功的选通之前完成；如果在有功、无功选通之后电压、电流的单位或变比进行了修改，那么有功、无功计算通道必须先关闭以后再次选通。不然功率计算将出错

Ⅴ.两表法计算功率(有功、无功)：适用于连续录波及单组记录方式。当三相电压、IA及IC均被选通时，此计算功能条才有效。“两表法功率”功能条有效时，用鼠标单击此功能条，软件即设定当前选通计算通道及其后的计算通道(CO？)为有功及无功通道，通道名称默认为P2及Q2，单位由软件根据电压、电流的单位及变比自动设定(W与Var、kW与kVar或MW与MVar)

Ⅵ.功率因数(COSф)：只适用于单组记录方式中。当有功、无功均被选通时，此计算功能条才有效。“功率因数”功能条有效时，用鼠标单击此功能条，软件即设定当前选通计算通道(CO？)为功率因数通道，通道名称默认为COS，无单位

Ⅶ.接地系统电流序分量(正序、负序、零序): 适用于连续录波及单组记录方式中。当三相电流均被选通时，此计算功能条才有效。“接地系统电流序分量”功能条有效时，用鼠标单击此功能条，软件即设定当前选通计算通道(CO？)及其后的两个通道设定为正序电流、负序电流、零序电流，通道名称默认为I1、I2、I0，单位与三相电流相同(A)

Ⅷ.接地系统电压序分量(正序、负序、零序): 适用于连续录波及单组记录方式中。当三相电压均被选通时，此计算功能条才有效。“接地系统电压序分量”功能条有效时，用鼠标单击此功能条，软件即设定当前选通计算通道(CO？)及其后的两个通道设定为正序电压、负序电压、零序电压，通道名称默认为U1、U2、U0，单位与三相电压相同(V或KV)

Ⅸ.不接地系统电流序分量(正序、负序): 适用于连续录波及单组记录方式中。当A、C相电流均被选通时，此计算功能条才有效。“不接地系统电流序分量”功能条有效时，用鼠标单击此功能条，软件即设定当前选通计算通道(CO？)及其后的通道设定为正序电流、负序电流，通道名称默认为I1、I2，单位与三相电流相同(A)

Ⅹ.不接地系统电压序分量(正序、负序): 适用于连续录波及单组记录方式中。当A、C相电压均被选通时，此计算功能条才有效。“不接地系统电压序分量”功能条有效时，用鼠标单击此功能条，软件即设定当前选通计算通道(CO？)及其后的通道设定为正序电压、负序电压，通道名称默认为U1、U2，单位与A、C相电压相同(V或KV)

⑤“变比”栏的设置：为了使仪器的测量显示值与被测的实际工程量相一致。WFLC-2要求操作人员在试验时输入正确的通道变比。系统默认的各通道变比为1(UFD、ULD的变比为2)，按默认变比时，WFLC-2的测量显示值与仪器输入端子上的值相一致(UFD、IFD、ULD、ILD四通道的测量显示值与最小量程输入端子上的信号值相一致)。设置变比时应注意以下几点：

a. 三相电压的变比：等于1或系统PT变比。当试验以系统PT二次侧电压作为测量值时，变比应为1；当试验以系统PT一次侧电压作为测量值时，装置的电压变比应为系统PT变比，例如发电机PT变比为20kV/100V，则装置电压通道变比应为20000/100=200

b. 三相电流的变比：由于装置以5A电流传感器作为基准CT，而装置又可选配1A、5A、25A、50A的电流传感器，所以电流通道的变比有多种可能。实际中可能的变比如表4.1所示。但不论是何种情况，必须保证三相电流的变比应保持一致。〖注：K为系统CT的变比(例如发电机CT的变比为7500A/5A，则K=7500/5=2500)〗

表：4.1 三相电流变比与三相电流传感器的关系表

| 测量时所使用的三相电流传感器额定值 | 装置三相电流通道变比 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 测量CT二次侧电流 | 测量CT一次侧电流 |
| 1A | 0.2 | 0.2*K |
| 5A | 1.0 | K |
| 25A | 5.0 | 5*K |
| 50A | 10.0 | 10*K |

c. UFD、ULD的变比：UFD、ULD默认为转子电压、调节器输出电压（励磁机励磁电压）的输入通道，此两通道都有4个量程，变比为试验时输入信号实际所用端子对应的量程除以10。例如转子电压信号由0V端子与500V端子输入，则所用端子的对应量程为500V，通道变比为500/10=50

d. IFD、ILD的变比：IFD、ILD默认为转子电流、调节器输出电流（励磁机励磁电流）的输入通道，变比为分流器的变比（A/V）或所用量程除以0.075。当使用其中的75mV档测量分流器中流过的电流时，为了显示实际电流，通道变比应取所用分流器的变比(A/V)，例如分流器变比为3000A/75mV，则通道变比为3000/0.075V=40000；当使用其它量程(非75mV档)测量电压时，通道变比应为所用量程除以0.075,例如电压信号由0V与100V端子输入，则通道变比为100/0.075=1333.3

⑥ 内变比：此列系数为装置内部系数，由出厂调试时确定，对一般用户不开发

⑦“类型”栏的设置：用于指明通道输入信号的电气特性(交流量还是直流量)。此栏的设置有以下作用：

a. 单组记录时对通道测量值的计算处理有很大影响，当通道“类型”为直流时，软件计算并显示其平均值，实时计算采用算术平均值；当通道“类型”为交流时，软件计算并显示其有效值，实时计算采用均方根值

b. 单组记录时对通道的软件实时校零起决定作用，由于WFLC-2的软件实时校零只针对直流通道，所以只有类型被设置为直流的通道才能进行零偏校准

c. 其中前六个通道固定为交流通道，其它通道均可按实际信号进行类型设置

⑧ 下限和上限：此两参数只有在启动录波方式为“预录电气量触发启动”时有效。操作方法为：

a. 在欲设置通道所对应的“上限”(或下限)功能格内双击鼠标左键，此格内的状态即发生变化，如“X”(非触发通道)变为“0”或其它数字(表示通道被选作为触发通道)

b. 在被选通的格内输入所需的数据

c. 如果再双击则由数字变为“X”，此通道的触发功能被屏蔽

设置触发通道的上限、下限时应注意以下几点：

a. 只有通道“选通”栏被选中的通道才能被设定为触发通道

b. 当交流通道被设定为触发通道时，其设定的上限与下限值为有效值

c. 当直流通道被设定为触发通道时，其设定的上限与下限值为瞬时值

d. 计算通道不能设定为触发通道

(3) “显示参数”标签页功能

在显示参数标签页(如图4.4所示)中，以表格的形式列出了所有通道的显示参数，对每一列说明如下：

① 通道号：内容及作用同“输入通道”标签页中的通道号

② 通道名：内容及作用同“输入通道”标签页中的通道名，只是此处的通道名仅有显示功能，不能修改

③ 是否显示：控制“输入通道”栏中已被选通的通道曲线是否显示于窗口绘图区中，此功能仅对连续录波方式有效；一个通道一旦在“输入通道”栏中被选通，此栏就被自动设置为显示；通过双击该栏，可以在显示与不显示之间切换，用于调整屏幕显示

④ 显示位置：用于确定各通道曲线在绘图区中的纵向显示位置，此栏中设定的数字代表显示通道的中心线(点划线)位于绘图区中的第几小格上，每条水平虚线为一小格，自下而上为1、2、3等

⑤ 零参考值：可以对某通道设置零参考值，使该通道的稳态量下降，而在图形窗口上将变化量进行放大。零参考值的含义为通道中心线实际所对应的幅值，通过修改此值，可以使通道曲线相对其中心线进行上下平移。实现通道变化量的截取

⑥ 单格幅值：用于定义纵向每小格的幅值，增加单格幅值，可以纵向压缩曲线，减少单格幅值，则可以在纵向放大曲线

⑦ 通道颜色：修改通道的缺省显示颜色，单击按钮可打开标准的Windows颜色选择窗口，所选择的颜色会立即显示在按钮上，注意，在滚动通道时，并没有同步滚动通道颜色，需要单击颜色按钮才能同步

（4）“输出通道”标签页功能

在输出通道标签页(如图4.5所示)中，以表格的形式显示了4个开关量输出通道，可对这四个通道进行如下的设置：

① 选通：控制通道的通与断，双击可实现通断切换

② 触发源（0-8）：当触发源为0时，触发源为录波的起动信号，触发源为1～8时，触发源为对应的开关输入量1～8

③ 触发方式（0/1）：当为0时，表示触发源为分时输出量被触发，当为1时，表示触发源为合时输出量被触发

④ 触发延迟时间（秒）：为开关输出量被触发后延时到输出量动作的时间

⑤ 出口保持时间（秒）：为输出继电器动作后保持闭合的时间

（5）“其它选项”标签页

在“其它选项”标签页(如图4.6)中，可以为打印试验报告提供一些辅助信息，包括以下内容：

①“地点”：注明试验的具体地点，此栏最多可输入9个汉字

②“机组号”：注明被试验的具体机组编号

③“图号”：注明打印输出图形的编号

④“日期”：注明试验的具体日期，此项内容不由人工输入，而是试验进行时软件自动记录所用计算机的日期，而且，一旦试验数据形成，就不可修改。为了能如实反映试验日期，在试验开始前最好先校准计算机的日期、时间

⑤“备注”：操作人员可以在此处注明一些试验的附加说明，例如试验人员、试验条件及试验结论等。“备注”的文字在打印输出时，被安排在图形曲线或表格的最下侧

⑥“打印分析结果”与否的控制：控制图形曲线输出时是否同时打印输出分析结果。分析结果打印输出时安排在图形曲线的右侧

在新建的空文件中作设置工作时，所有的设置内容都必须使用“确认”按钮退出“设置”窗口才生效。

如果是在已有录波数据的文件中作设置工作，则只有那些与试验参数无关的设置内容才能被修改，且必须使用“确认”按钮退出“设置”窗口后才生效；而与试验参数有关的设置内容则不允许修改，会保持不变。

使用“取消”按钮退出“设置”窗口则忽略所有的修改，所有参数均保持不变。

由于通道之间具有相互依赖性，因此在关闭“设置”窗口之前，软件会对一些必须满足的依赖条件进行检查。例如，如果要计算一个通道的有效值，就必须选通该通道，如果要计算电压平均值或者电流平均值，就必须选通A、B、C三相电压通道或A、B、C三相电流通道，如果选择三相法计算功率，则三相电压和三相电流都必须选通，如果选通了输入开关量，就必须至少选通一个模拟通道，等等。如果不满足这些依赖条件，就不会关闭 “设置”窗口，直至满足所有这些依赖条件。

由于试验参数很多，因此WFLC-2并没有分别跟踪每一个参数的修改，而是假定只要打开了“设置“窗口，就进行了参数修改，进而需要提示是否保存修改。

3．“连续录波”菜单

包含所有与连续录波试验有关的菜单命令。包括“连续录波”、“上载数据”、“启动录波”、“联机检查”、“分析”及“向量”六个子功能。

如果当前打开的试验文件已经被设置成连续录波，则本菜单有效，而“单组记录”菜单失效，即变灰不能执行；如果当前打开的连续录波数据文件中已存有试验数据，就不能再次启动录波试验；如果当前打开的试验文件已经被设置成单组记录，则本菜单失效，即变灰不能执行，而“单组记录”菜单有效。

（1）“连续录波”命令

此命令在工具栏中的对应功能按钮为按钮；该命令还有一个快捷键F5。

在连续录波菜单中单击“连续录波”命令，即执行连续录波的整个过程，一个完整的连续录波过程包括检查有无录波通道、弹出连续录波窗口、检查通讯、下载参数、启动连续录波、完成录波、上载录波数据及在绘图区绘制所有记录通道的曲线。

以红色粗体表示正在进行的过程，顺利完成则以正常字体显示，并显示核选标志，如果没有完成，就提示“联机失败，请复位下位机！”，在录波时间很长时，进度指示器会实时反映录波进度。完成录波后就会显示通道曲线。如果需要非正常结束录波过程，可以单击“停止录波”“按钮，退出录波过程。具体的工作过程如下：

① 在弹出连续录波窗口之前，先检查是否有通道选通，如果没有选通任何通道，则会提示"请选通通道！"

② 弹出连续录波窗口，连续录波窗口包括“下载参数”、“启动下位机(采集器)录波”、“等待下位机录波”、“上载数据”四个录波状态指示条。这四个状态条，指明了仪器所处的工作状态，也是一个完整的录波过程必经的步骤。状态条的说明如下

a. 状态条文字的颜色为黑色、其左侧的状态指示块未打钩：表示此项工作未进行

b. 状态条文字的颜色为红色、其左侧的状态指示块未打钩、窗口下侧的进程指示器在变化：表示此项工作正在进行

c. 状态条文字的颜色为红色、其左侧的状态指示块未打钩、窗口下侧的进程指示器不变化，且计算机有声音告警：表示此项出错，无法进行下去。此时应按下位机(采集器)的复位按钮，使整个试验重新开始；或者用鼠标单击窗口下侧的“停止录波”按钮，装置即中止录波过程，退出连续录波窗口

d. 状态条文字的颜色为绿色、其左侧的状态指示块已打钩：表示此项工作已完成。

③ 在录波完成后从下位机上载的试验数据就会完整的显示在绘图区中。

(2)“上载数据”命令

该命令有一个快捷键F6。

弹出连续录波窗口，但只启动上载数据过程，而跳过“下载参数”、“启动下位机(采集器)录波”、“等待下位机录波”过程。下位机中的录波数据被保存在下位机的内存中，只要下位机不掉电，数据就一直存在，因此可以反复上载。

(3)“启动录波”命令

该命令有一个快捷键F7。

弹出连续录波窗口，但从启动录波开始，不包括开始的参数下载，因为试验参数下载一次后，只要下位机不掉电，就一直存在，因此如果没有改变试验参数，就没有必要重复下载试验参数，以节约试验时间。

(4)“联机检查”命令

此命令在工具栏中的对应功能按钮为。

弹出联机检查窗口，执行联机检查。如果联机通讯正确，则用绿色字提示“联机正确”；如果联机失败，则用红色字提示“联机失败，请复位下位机！”并有声音告警。反复地按下位机的复位键，直至提示联机成功，即可退出。检查联机失败的具体方法如下：

① 检查上位机与采集器的通信电缆是否已连接良好

② 如确保上位机与采集器的通信电缆已连接良好，按屏幕提示“按采集器的复位键”，如屏幕显示“联机正确”即可进行下一步测量工作，否则进行下一步检查工作。

③ 检查上位机的打印口地址是否保持在378，然后再进行一次“通信检查”，如果联机正确即可进行下一步测量工作。WFLC-2的默认打印口地址为“378”（大多数打印机的打印口地址都为378，只有少数打印机的打印口地址都为3BC）。如果打印口地址为3BC，则应将打印口地址改为378。

④ 由于上位机与下位机之间是通过并口电缆连接的，因此如果硬件出现故障，或者软件配置不对，都会影响上位机与下位机之间的通信，执行联机检查可以及时发现通信故障。

(5)“分析”命令

此命令在工具栏中的对应功能按钮为。

打开分析窗口(如图4.7)，并显示分析结果。每一种试验都可以分别进行适当的项目分析如稳态值、最大值、最小值、上升(下降)时间、调节时间等。分析窗口包括三部分内容：① 窗口标题栏：提示当前用于分析的通道，形式为“分析-UAB”,其中UAB为当前用于分析的通道名称

② 以表格的形式显示分析项目及分析结果：系统支持的所有分析项目都列于其中，但只有当前试验已分析的项目(默认分析项目)显示有分析结果，其它分析项目没有分析结果

③ 操作提示：窗口的表格下面为操作提示，提示操作人员如何进行分析工作

分析的操作过程说明如下：

a. 选择分析通道：WFLC-2进行分析时，将当前选中通道作为分析通道；如果没有选中通道或需要改变分析通道，可按照窗口提示，在主窗口的通道名区中单击希望进行分析的通道名，此通道即成为当前选中通道，WFLC-2的所有分析项目就基于此通道进行

b. 确定分析的起始时间：WFLC-2进行分析计算时，要求操作人员准确确定分析起始时间(试验开始时间)，这里的分析开始时间(试验开始时间)是指为了试验而人工施加某一激励信号(如阶跃信号、合闸信号等)的时刻，而非试验录波开始时间。按分析窗口的提示，在绘图区中激励信号开始的地方单击鼠标，这样就可以确定分析的开始时间。计算时间常数和响应比时，由于起始时间的选择对分析的结果有较大的影响，所以希望将激励信号附近的曲线尽量拉开，以利于精确的选择分析开始时间

c. 确定分析的结束时间：一般来说，录波结束时间即可作为试验的分析结束时间，这种情况下，不需要确定分析结束时间，软件自动将录波结束时间作为试验分析的结束时间。但有些试验，录波结束时间不能作为试验分析的结束时间，必须人为设定分析结束时间，可用单击鼠标左键的方法确定分析结束时间。一些特殊试验举例如下：

Ⅰ. +10%与-10%阶跃响应试验被录于同一个录波文件中，当需要分析阶跃响应的参数时，就必须将上阶跃与下阶跃的分析限定在一段时间内

Ⅱ. 三机系统进行励磁系统时间常数试验时，由于其用于分析的转子电压曲线为非单调变化曲线，对于完整的录波曲线就不适用于等效时间常数的计算。这种曲线进行时间常数分析时必须把分析时间段设定在曲线由开始上升到曲线峰值处

d. 选择分析项目：用鼠标双击分析项目的分析结果显示输出格，可以控制相应的分析项目进行分析或不分析。几种典型试验的分析项目如表4.2所示.

如果在分析时出现错误，或者当前打开的试验文件不支持该分析项目，则该项目的分析值固定为999.999。

每次选择的分析项目都会被记录在数据文件中，因此对试验的分析项目是可以重复进行的。

当需要确定分析结束时间时，试验的分析过程建议按以下步骤操作：

Ⅰ. 先确定分析结束时间：在绘图区中需要作为试验分析结束时间的地方单击鼠标左键，绿色游标移至所点击处后按回车键，绿色游标即变为红色参考线(不能被移动)，这样就可以确定分析的结束时间

Ⅱ. 确定分析开始时间：在绘图区中需要作为试验分析开始时间的地方单击鼠标左键，绿色游标移至所点击处，这样就可以确定分析的起始时间

Ⅲ. 打开分析窗口:用鼠标左键单击工具栏中的按钮，即打开分析窗口

Ⅳ. 选择分析通道及分析项目

Ⅴ. 如果有必要可重新确定分析开始时间

表4.2、几种典型试验的分析项目

| 试验类型 分析项目 | 阶跃响应 | 强励 试验 | 时间常数 | 灭磁试验 | 甩负荷 | 零起升压 | PSS试验 | 电机启动 | 其它试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初始值 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 断 |
| 最终值 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 断 |
| 最大值 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 断 |
| 最小值 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 断 |
| 超调量 | 通 | 断 | 断 | 断 | 断 | 通 | 断 | 断 | 断 |
| 上升时间 | 断 | 断 | 通 | 断 | 断 | 通 | 断 | 断 | 断 |
| 时间常数 | 断 | 断 | 断 | 断 | 断 | 断 | 断 | 断 | 断 |
| 调节时间 | 通 | 断 | 断 | 断 | 断 | 通 | 通 | 断 | 断 |
| 振荡次数 | 通 | 断 | 断 | 断 | 断 | 通 | 通 | 断 | 断 |
| 阻尼比 | 断 | 断 | 断 | 断 | 断 | 断 | 通 | 断 | 断 |
| 顶值倍数 | 断 | 通 | 断 | 断 | 断 | 断 | 断 | 断 | 断 |
| 响应时间 | 断 | 通 | 断 | 断 | 断 | 断 | 断 | 断 | 断 |
| 响应比 | 断 | 通 | 断 | 断 | 断 | 断 | 断 | 断 | 断 |
| 启动电流倍数 | 断 | 断 | 断 | 断 | 断 | 断 | 断 | 断 | 断 |

（6）“向量”命令

此命令在工具栏中的对应功能按钮为。

打开向量窗口，并显示向量图。在打开向量窗口前，会首先检查三相电流和三相电压的选通情况，如果上述六个通道没有全部选通，就会提示"三相电压和三相电流没有全部录波!"，然后返回。

仅当三相电压和三相电流都选通时，才能进行向量分析。在显示向量图的同时也以表格的形式显示这六个通道的有效值和相位角。用鼠标在通道绘图区选择不同的采样点，这六个通道的有效值和相位角也会随之变化，并在向量窗口里实时显示出来。修改每格幅值，可以使向量的对比更直观。此时执行“打印”菜单命令，可以将向量窗口里的内容打印出来。

4．“单组记录”菜单

此菜单仅当试验类型选择为“单组记录”时有效。

图4.8单组记录时的主窗口

“单组记录”时的主窗口为一表格(既单组记录表,如图4.8所示)，其最左侧一列为记录数据的序号，左侧第二列为数据被记录时的时刻(对于当前实时显示行，则实时显示计算机时间)，左侧第三列及其它各列为选通通道的记录数据，进行单组记录时，表格的最下面一行为当前实时显示行，实时显示各通道的测量值，数据刷新速度为0.3秒一组数据。

“单组记录”菜单包含所有与单组记录试验类型有关的菜单命令，包括“单组记录”命令及“绘制关系曲线命令”。
（1）“单组记录”命令

此命令在工具栏中的对应功能按钮为。

执行“单组记录”菜单命令或单击工具栏中按钮即弹出“单组记录”控制窗口，并启动单组记录试验过程。在弹出窗口之前，会检查是否有被选通通道，如果没有选通任何通道，则会提示"请选通通道！"。

“单组记录”控制窗口包括工作状态提示区及“校零”、“记录”、“回退”、“退出”四个功能按钮。

① 单组记录的工作状态：当启动并进入单组记录过程后，单组记录数据表的当前行实时显示各通道的测量值及当前时间，“单组记录”控制窗口的工作状态提示区用绿色字提示：“正在采集数据”；如果此时装置采集数据过程出错，则“单组记录”控制窗口的工作状态提示区用红色字提示：“联机失败，请复位下位机！”，此时应按下位机的复位按钮，以使单组记录过程进入正常状态

②“校零”功能按钮：由于装置中使用了霍耳元件作为隔离器件，就不可避免地存在零偏及温漂，为了更精确地测量，装置设置了软件在线实时校零功能。软件校零方法为首先用鼠标左键单击表格区里需要校零的直流通道，然后按“单组记录”控制窗口中的“校零”按钮即可。

注意：“校零”功能只适用于直流通道，对于信号类型为交流的通道，则不能选中“校零”按钮。另外软件并不要求“校零”工作在试验开始前进行，如果试验进行到一定程度后发现有零偏，也可随时进行直流通道的校零

③“记录”功能按钮：在单组记录过程的正常状态下，如果需要记录当前测量数据，只需在单组记录控制窗中用鼠标左键单击“记录”按钮，软件即将当前行的所有数据记录下来，当前显示行往下移一行，序号增1。WFLC-2最多能记录40组数据

④“回退”功能按钮：如果对上一组试验数据不满意，可以按“回退”按钮，删除上一组记录数据，当前显示行往上移一行，序号减一

⑤“退出”功能按钮：按“退出”按钮，可以退出单组记录过程，装置不再采集数据。

⑥ 单组记录的特殊工作方式：在进行单组记录试验的过程中，有时可能需要暂时中断试验过程，而用WFLC-2去完成其它工作，然后还需要从被中断的工况下继续原来的试验；遇到这种情况，解决方法如下：

a. 单组记录被中断时，先将已有数据存盘

b. 进行完其它工作，需要继续原来的单组记录试验时，先打开原来的单组记录数据文件，在单组试验记录表的最上一行无数据行中单击鼠标左键，使此行成为当前行

c. 单击工具栏中的按钮，即可接着原来的试验继续往下进行

(2)“绘制关系曲线”命令

此命令在工具栏中的对应功能按钮为。

此功能仅在单组记录试验方式中有效，试验类型为连续录波方式时无效。

在关系曲线窗口中，以一个通道作为横轴，以另外一个或多个通道作为纵轴，将纵轴通道的每一组数据连接起来所形成的关系曲线可以直观的表现通道之间的关系。

执行“绘制关系曲线”命令即打开关系曲线窗口，并显示关系曲线。X轴通道及Y轴通道可以人为选择：

① X轴通道的选择：如果要选择横轴上的通道，首先选中关系曲线窗口上侧左边的“选择X轴通道”，然后用鼠标单击表格区里的任一通道，如果选择了多个通道，则以最后选中的通道作为X轴通道。

② Y轴通道的选择：如果要选择纵轴上的通道，首先选中关系曲线窗口上侧右边的“选择Y轴通道”，然后用鼠标单击表格区里的通道，如果被选中的通道在关系曲线窗口的Y轴通道中不存在，就会把该通道作为Y轴通道之一；如果被选中的通道在关系曲线窗口的Y轴通道中已存在，就会把该通道从Y轴通道中删除，不作为Y轴通道。

如果纵轴显示了多个通道，则纵轴刻度的零点参考值和每格幅值都以第一个被选中通道的设置为根据。

为了使关系曲线显示得更为清楚，软件自动调整各个通道的零点参考值及每格幅值，以确保关系曲线基本充满整个窗口，且都在窗口允许的曲线绘制区内。如果要调整关系曲线的显示颜色，可以在“设置”窗口里完成。

在打印关系曲线的时候，用不同的线宽来区分多通道的曲线。

5．“打印”菜单

包含两个与打印任务有关的命令：

（1）“打印机设置”命令

弹出标准的打印机设置窗口，设置打印机的驱动程序，设置纸张大小、打印质量等，但是打印方向总是在每次打印之前由软件自动设置为横向打印。

（2）“打印”命令

此命令在工具栏中的对应功能按钮为按钮。

启动打印过程。所打印的内容为顶层窗口的显示内容，例如，如果顶层窗口是关系曲线窗口，就打印关系曲线，如果顶层窗口是向量图，就打印向量图。

6．“帮助”菜单

此命令在工具栏中的对应功能按钮为按钮。

打开帮助窗口，显示本帮助内容的目录。帮助文件就是位于WFLC-2软件的安装目录的WFLC-2.HLP。

第五章   通道曲线编辑

1．通道曲线的选中

在窗口工作区左边的通道区中，用鼠标左键单击通道名(如UAB)，就选择了该通道。通道被选中后其通道名反白显示，即其通道名颜色为黑色，通道名背景颜色为此通道曲线的绘图颜色；而未被选中的通道其通道名颜色为此通道曲线的绘图颜色，通道名背景颜色为灰白色(通道名区的整体背景颜色)。

2．通道曲线的上下拖动、平移

当通道被选中后，用鼠标拖放通道名，即可以上下移动通道曲线；曲线被拖动过程中，其中心线跟着被拖动的通道名一起同步移动，但其通道曲线并不动，只有当鼠标左键释放后，通道曲线才跟着移到相应的位置。通道被拖动时，放置位置可以在绘图区的任何地方，也不受别的通道限制，允许将多个通道拖放在一起，便于对它们的通道曲线进行比较。在多个通道共用同一中心线时，它们的通道名会依次排列，用鼠标左键单击其中的任一通道名，就选择了该通道。

3．通道曲线的快捷缩放

窗口工作区的中间是绘图区，其中显示的是通道曲线。在其中单击鼠标右键，可以弹出快捷菜单。快捷菜单包括“调整幅值”、“显示工具栏”“游标色”、“栅格色”和“背景色”五个命令；用鼠标单击“调整幅值”命令即弹出如图5.1所示的调整幅值窗口，说明文字“零点幅值/单格幅值”表示数字输入框内‘/’左右的数字分别为当前被选中通道的零参考值及绘图区中水平线每一小格所对应的幅值；‘KV’为通道单位。图中被选通道曲线的零点幅值为零，每小格幅值为4.8KV。

零参考值(零点幅值)的含义为通道中心线实际所对应的幅值，通过修改此值，可以使通道曲线相对其中心线进行上下平移。实现通道变化量的截取。

修改“单格幅值”(通道幅度标)可以使通道曲线放大或缩小，当“单格幅值”增大时通道曲线缩小，反之当“单格幅值”减小时通道曲线放大。

对“零点幅值”及“单格幅值”的修改直接在输入框中输入所需的值，完成修改后可单击此窗口上的“应用”按钮，当前被选中通道的曲线即以修改后的参数显示与绘图区中；

在以上状态下，不需关闭该窗口，就可以调整所选通道的零点幅值和每格幅值。且不需关闭该窗口还可以选中别的通道，按以上方法修改所有通道的零点幅值和每格幅值。

如果没有事先选中通道，就不会弹出调整幅值窗口。

4．曲线变化量部分的局部放大

综合调整所选通道的“零点幅值”和“每小格幅值”可以使某些微小的变化量得以充分得放大，而其较大的稳态值部分并不在曲线图中反映出来，也即实现曲线变化量部分的局部放大。

变化量部分的局部放大在某些试验的波形处理中显得极为重要，如阶跃响应试验中的机端电压及PSS试验中的有功等。具体作法简述如下：

（1）阶跃响应试验中的机端电压，其稳态值一般为100与90，阶跃量仅为10，计及超调量，其变化量也不超过15。为了能更清楚地看出阶跃响应的变化过程，应使变化量部分得以充分放大。我们一般设置“零参考值”为90，“每格幅值”为0.5左右。

（2）PSS试验中的有功：一般做PSS试验时都要求发动机接近于带满负荷，机端参考电压施以2%-5%的扰动，此时有功的变化量一般不超过额定值的3%-5%，为了充分突出试验过程中有功的变化过程，我们一般般设置“零参考值”为有功稳态值，“每格幅值”为额定值的0.2%左右。

5．游标、幅值显示窗的控制及时间差的获得

为了方便操作人员快速获知某一时刻各通道对应的幅值，特设了游标及幅值显示窗口，具体操作及说明如下：

（1）游标、幅值显示窗的控制：为了方便操作人员快速获知某一时刻各通道的对应幅值，特设了游标及幅值显示窗口，具体的操作及说明如下：游标、幅值显示窗的显隐控制：在绘图区内的任何区域单击鼠标即可使游标在鼠标单击点处显示，幅值显示窗(如图5.2所示)也跟随游标出现；在绘图区内的任何区域双击鼠标即可使游标隐藏，幅值显示窗也跟随游标隐藏。

（2）幅值显示窗内容说明：幅值显示窗包含一个3列数行的表格，第一列为变量名；第二列为游标所在点各通道的幅值及相对于录波开始点的时间；第三列为各变量的单位。幅值显示窗的内容除被显示通道量外还固定有T与△T，T为游标所在点相对于录波开始点的时间，△T为某两点之间的时间差，即游标所在点相对参考点的时间。当游标移动时幅值显示窗的第二列内容随着曲线的变化而变化

（3） 游标的移动：要移动游标首先可以在目标点处单击鼠标，也可以用键盘左右键移动鼠标。

（4）两点之间时间差的快速获得：有时为了获得某两点之间的时间，需要用到求时间差的功能，方法如下：先将鼠标移至你所关心的其中一点，按回车键，鼠标所在位置即出现一根红色的直线，此为参考点，幅值显示窗内的△T变为零；移动游标幅值显示窗内T的值即为游标与参考点之间的时间，将游标移到所关心的另一点，此时的△T就是你所要求的时间差。

（5）游标颜色的控制：WFLC-2游标颜色的出厂设置为绿色，如要改变其颜色，可以在窗口绘图区中单击鼠标右键，弹出快捷菜单后选择“游标色”功能项，即打开标准的颜色选择框，选择特定的颜色就可以定义游标颜色。

6．绘图区背景颜色的控制

WFLC-2背景颜色的出厂设置为黑色，如要改变其颜色，可以在窗口绘图区中单击鼠标右键，弹出快捷菜单后选择“背景色”功能项，即打开标准的颜色选择框，选择特定的颜色就可以定义背景颜色。

7．绘图区栅格颜色的控制

WFLC-2栅格线颜色的出厂设置为灰白色，如要改变其颜色，可以在窗口绘图区中单击鼠标右键，弹出快捷菜单后选择“栅格色”功能项，即打开标准的颜色选择框，选择特定的颜色就可以定义栅格线颜色。

8．曲线的左右拉伸及压缩

为了突出某一时间段的曲线变化，需要将此时间段的曲线拉伸展开，拉伸曲线功能由窗口工作区右下边的缩放滚动条完成。单击该滚动条的键可以压缩绘图区的曲线，直至录波终点被显示；单击该滚动条的键可以拉伸绘图区的曲线，直至每个录波值被显示。每次压缩曲线，原来的两格被压缩为一格；每次拉伸曲线，原来的一格被展宽为两格。

9．曲线的左右平移滚动（漫游功能）

当曲线被拉伸以后，就无法将完整的录波图显示与窗口的绘图区中，为了能观看各时间段曲线的变化，需设置窗口漫游功能，漫游功能由窗口工作区左下角的平移滚动条来实现。单击该滚动条的键，可以右移绘图区的曲线，直至录波起点被显示；单击该滚动条的键，可以左移绘图区的曲线，直至录波终点被显示。如果单击滚动条的按钮，则一次平移一格，如果单击滚动条的滚动区，则一次平移十格

如果用户选择打开一个记录单组记录试验的数据文件，则窗口工作区将显示出一个表格，由上至下会依次显示各组试验数据。如果试验数据在窗口中显示不全，则会自动出现垂直滚动条或水平滚动条。

10．全部录波曲线获得

当曲线被拉伸以后，就无法将完整的录波图显示与窗口的绘图区中，为了能快速获得全部录波时间的曲线，观看录波时间内曲线的变化过程，设置了“全部录波曲线获得”功能。

“全部录波曲线获得”功能由窗口工具栏区的按钮实现。单击工具栏区的键，可以立即获得全部录波时间的曲线。

11．利用双游标扩展指定时间段的曲线

为了能快速获得我们所关心的时间段的录波曲线，观看指定录波时间段内曲线的详细变化过程，设置了“利用双游标确定绘图时间段”的功能。此功能由双游标及窗口工具栏区的功能按钮实现。具体实现方法如下:

将绿色游标定位于欲扩展时间段的起点或终点处，按回车键，游标由绿色变为红色，再用鼠标单击欲扩展时间段的另一端（终点或起点处），单击工具栏区的键，红色游标与绿色游标之间的曲线立即拉伸至全屏。

第六章   UCK测功角电信号处理器

UCK测功角电信号处理器是WFLC-2的一个重要配件，依靠UCK的功能WFLC-2可以测量机组的功角（大轴信号或取自测速齿轮的信号与UA的电角度）、两个电压间的相位角、电压与电流（可以小到10mA）的相位角。

一．UCK的外部接线端子

UCK的输入端子主要集中在后面板，输出端子主要集中在前面板。

后面板包括以下端子（如图6.1所示）：＋12V、0V、Knpn、Kpnp、U、U0、I、I0及5A、1A的电流切换开关、电源插座；

前面板包括信号输出及分频器两部分（如图6.2所示），信号输出部分包括：U×2、 I×2、K×2六个端子每组输出的黑色端子（下面端子）为输出地；分频器包括：（1/1）×2、（1/2）×2、（1/5）×2、（1/6）×2四组八个端子，每组分频器的黑色端子（下面端子）为信号输入端。

二．UCK的使用方法

由于UCK具有多种信号处理功能，根据不同的功能UCK的具体接线方法如下：

（1）利用光电传感器信号测量功角

此种方法测量功角时应在大轴上一半涂以黑柒，一半涂以白柒，光电传感器的探头固定在离大轴200mm左右位置。根据不同的光电传感器类型具体接线方式如下：

① 使用输出为NPN型光电传感器测功角的接线图

② 使用输出为PNP型光电传感器测功角的接线图

③ 使用测速齿轮信号测功角的接线图

上图中在使用分频器时，输入使用了1/1分频器，此分频器的作用是将现场的非标准信号转换成标准的TTL电平，给2、5、6分频器提供其所需的正确信号；而输出则使用了光电传感器信号转换通道（KpnpK），这是为了将标准的TTL电平转换成WFLC-2能接受的双极性信号。

注：当使用分频器时，如果2分频与5分频同时使用，接线时必须先5分频后2分频，即5分频的输出接到2分频的输入（如上图所示）

（2）利用UCK测量电压与（微）电流信号相位角的接线图

注：在下图中当电流小于1A时电流量程开关必须打在“1A”侧，而当电流大于1A时电流量程开关可打在“1A”侧，也可打在“5A”侧。

（3）利用UCK测量电压与电压信号相位角的接线图

第七章   系统模板与用户模板

一．系统模板

为了减少试验中的设置工作量，专为一些典型的试验预先定义了试验参数，并存放在称之为“系统模板”的文件中。一经选择了这些文件，则选择了预定义的所有设置内容，然后就可以根据通道设置进行下位机接线。

各系统模板的参数设置如表7.1所示：

表7.1  各系统模板的参数设置表

| 序 号 | 模拟名称 | 试验 类型 | 启动 方式 | 录波 频率 | 录波 时间 | 选通的物理通道 | 选通的 计算通道 | 分析 通道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阶跃响应试验 | 连续 | 手工 | 400 | 15 | UAB、UFD、IFD、ULD、ILD | UAB | UAB |
| 2 | 强励试验 | 连续 | 手工 | 800 | 8 | UAB、UFD、IFD、ULD、ILD | UAB | UFD |
| 3 | 自并励励磁系统时间常数 | 连续 | 手工 | 800 | 10 | UAB、UFD、IFD | UAB | UFD |
| 4 | 无刷励磁系统时间常数 | 连续 | 手工 | 400 | 15 | UAB、UFD、IFD | UAB | ILD |
| 5 | 一般励磁系统时间常数 | 连续 | 手工 | 400 | 15 | UAB、UFD、IFD、ULD、ILD | UAB | UFD |
| 6 | 发电机灭磁试验 | 连续 | 手工 | 400 | 60 | UAB、UFD、IFD、ULD、ILD | UAB | UAB |
| 7 | 逆变灭磁试验 | 连续 | 手工 | 400 | 10 | UAB、UFD、IFD、ULD、ILD | UAB | UFD |
| 8 | 跳灭磁开关试验 | 连续 | 手工 | 1600 | 10 | UAB、UFD、IFD、ILD | UAB | UFD |
| 9 | 常规法甩半负荷 | 连续 | 手工 | 400 | 20 | UAB,UBC,UCA,IA,IC,UFD,ULD | P2, Q2, UAB | UAB |
| 10 | 常规法甩全负荷 | 连续 | 手工 | 400 | 20 | UAB,UBC,UCA,IA,IC,UFD,ULD | P2, Q2, UAB | UAB |
| 11 | 测功法甩负荷 | 连续 | 手工 | 400 | 20 | UAB,UBC,UCA,IA,IC,UFD,ULD | P2, Q2, UAB | UAB |
| 12 | 零起升压试验 | 连续 | 手工 | 400 | 20 | UAB、UFD、IFD、ULD、ILD | UAB | UAB |
| 13 | PSS试验 连续 | 连续 | 手工 | 400 | 20 | UAB,UBC,UCA,IA,IC,UFD,ULD | P2, Q2, UAB | P2 |
| 14 | 电动机启动试验 | 连续 | 手工 | 1600 | 30 | IA、IC | I1、I2 | I1 |
| 15 | 开关动作时间 | 连续 | 手工 | 1600 | 10 | UA、DI1-DI8 |  |  |
| 16 | 开关重合闸时间 | 连续 | 手工 | 800 | 15 | UA、DI1-DI8 |  |  |
| 17 | 假同期试验 | 连续 | 手工 | 1600 | 30 | UFD(交流录滑差)、ULD、DI1 |  |  |
| 18 | 母差保护校核 | 连续 | 手工 | 400 | 10 | IA、IC |  |  |
| 19 | 其它录波试验 | 连续 | 手工 | 400 | 10 |  |  |  |
| 20 | 发电机短路试验 | 单组 | 手工 |  |  | IA,IB,IC,UFD,IFD,ULD,ILD |  |  |
| 21 | 发变组短路试验 | 单组 | 手工 |  |  | IA,IB,IC,UFD,IFD,ULD,ILD |  |  |
| 22 | 发电机开路试验 | 单组 | 手工 |  |  | UA,UB,UC,UFD,ULD,IFD,ILD |  |  |
| 23 | 发变组开路试验 | 单组 | 手工 |  |  | UA,UB,UC,UFD,ULD,IFD,ILD |  |  |
| 24 | 励磁机空载特性 | 单组 | 手工 |  |  | UFD(交流)、ULD、ILD |  |  |
| 25 | 发电机进相试验 | 单组 | 手工 |  |  | UAB,UBC,UCA,IA,IC,UFD,ULD, 功角 | P2、Q2 |  |
| 26 | CT伏安特性试验 | 单组 | 手工 |  |  | UFD(交流录电压)、IA |  |  |
| 27 | PT伏安特性试验 | 单组 | 手工 |  |  | UA，IA(1A) |  |  |
| 28 | 其它单组记录 | 单组 | 手工 |  |  |  |  |  |

二．用户模板

用户在使用WFLC-2试验分析仪的过程中会经常地重复同一种试验，如果每次都重复设置试验参数，将会既枯燥又容易出错，因此WFLC-2软件包引入了用户模板的概念，即用户的每一个试验文件就成为一个用户模板，象系统模板一样，选择了一个用户模板，就完成了所有相应的设置工作。用户模板的使用办法举例说明如下：

1. 假设用户已经在1#机上做过强励试验，并保存在文件“1#机强励试验.DAT”中，则可以在再次做该试验时将“1#机强励试验.DAT”作为用户模板使用

2. 打开试验文件“1#机强励试验.DAT”，试验数据被显示

3. 创建新文件newfile.dat，新文件中的设置内容继承了此前打开的试验文件“1#机强励试验.DAT”的全部设置，这就是模板的含义

4. 将新文件另存为适当的文件名，例如“2#机强励试验.DAT”，然后就可以立即开始试验

第八章   使用注意事项

为了更好的使用WFLC-2，充分发挥WFLC-2的各项功能，提高装置测量记录的精度，使用WFLC-2时请注意以下事项：

1．当测量时需要使用仪器中的UFD、ULD、IFD、ILD四路通道中的任何一个通道时请在仪器正式使用前先预热30分钟左右，然后再对此四通道进行软件校零。通道校零方法为：试验类型选择“单组记录”方式，在系统模板中选择通道校零。启动单组记录试验后，输入零信号，然后选择不为零的通道后按“校零”按钮即可。退出“单组记录”方式，进行其他工作。

2．在设置计算通道时，必须按照计算的顺序依次选通相关通道，在完成这些设置后，不能选断相关通道。否则会导致计算错误。

3．在选择采样频率时请注意，并非频率越高越好，应视实际情况而定。针对励磁系统的一般试验，采样频率设置为400Hz或800Hz已足够；如果要关心具体的交流波形变化时，采样频率可设置为1600Hz或3200Hz；如果需要记录开关量的动作情况，可视开关动作时间来确定采样频率，一般情况设置为1600Hz已足够。

4．上位机的设置状态必须与下位机的状态一致，否则将导致数据出错或死机现象。为确保上位机的设置状态与下位机的状态一致，在每次修改“设置”功能项中任何与采样有关的参数后，必须使用“参数下送”功能，把最新的设置状态传送给下位机。

5．由于软件中的各项分析功能都有一定的算法，而且是针对一定的试验类型、试验曲线的，所以分析功能不能随意使用，使用不当可能导致软件出错或死机。软件中针对不同的试验类型已按照国标要求自动设置分析项目，用户只要正确选择试验类型，就无需选择分析项目。用户进行参数分析时，只要正确输入所要分析的通道名称及试验信号开始作用时间（阶跃或强励起始时间）即可。

6． 当需要测量功角或系统频率时，必须保证UA通道有工频电压输入，其幅值应大于10V，功角端子应有工频正弦电压或工频双极性脉冲电压输入，否则测量将出现错误，WFLC-2无法正常工作。

7．测量三相电流必须使用配套的三相电流传感器，决不允许三相电流直接接入WFLC-2的电流输入端子。

8．由于本仪器计算交流量有效值时使用的算法中，假设频率不偏离50Hz(或100Hz、200Hz)，当频率偏离较大时，有效值计算会有一定的偏差，所以本仪器不适合做频率特性试验。