三相电能表现场校验仪AQS1C技术规格

|  | 电能表现场校验仪其功能、性能指标满足以下规程和标准要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 一、 | JJG569-1999 《电子式电能表》 DL/614-1997 《多功能电能表》 JJG307-88 《交流电能表》 DL/T585-1995 《 电子式标准电能表技术条件》 DL/T727-2002 《交流电能表现场测试议》 JJG596-199 《电子式电能表检定规程》 DL/T731-2000 《电能表测量用误差计算器》 DL/T732-2000 《电能表测量用光电采样器》 |  |
| 二 | 现场校验仪功能 |  |
| 1. | 同时测量单相三相电能表有功、无功表的误差，电压、电流、有功功率、无功功率、相位、频率、功率因数、矢量图、查线结果。 |  |
| 2. | 七寸TFT彩色液晶屏，一屏显示电压、电流、有功功率、无功功率、相位、频率、功率因数。现场校表操作方便直观。 |  |
| 3. | 双路低频脉冲输入，同时校验多功能电能表的有功、无功表的误差；或主副表的误差； |  |
| 4. | 5A钳表自检功能。仪器产生5A的电流信号加到5A钳上，以测量钳表的误差。可随时了解钳表的闭合情况，提醒工作人员清洁钳口。 |  |
| 5. | 环境温度-20℃-45℃度保证测量准确度。 |  |
| 6. | 端子电流在0.1-10A范围内保证准确度。 |  |
| 7. | 端子和5A钳表能显示测量0。5mA以上电流，相位测量准确，保证在小电流查电表接线准确性 |  |
| 8. | 接线仿真功能，不接入电流、电压信号情况下，在办公室就可模拟现场的各种接线情况，显示矢量图，得出相应的接线结果。 |  |
| 9. | 电流互感器变比测试功能。 |  |
| 10. | 低压计量装置综合误差测试功能。 |  |
| 11. | 工作电源可由外部电压供给，也可由端子电压供电并能够自动切换。宽电源50-480V工作。 |  |
| 12. | 实时测量三相电压、电流2-21次谐波。 |  |
| 13. | 通过USB优盘与电脑管理系统连接。 |  |
| 14 | 能支持DL645规约，抄读国产电能表数据 |  |
| 15 | 自动录入电能表号码，支持条形码扫描枪，自动录入电能表编码。 |  |
| 16 | 电能累积功能，可以校验没有电能脉冲输出的电能表，测试计数器的走字功能，或做为测试节能指标； |  |
| 17 | 高供高计时，空载也可识别接线。 |  |
| 18 | 错接线电能更正系数，提示电表错接线造成的电能损失。 |  |
| 19 | 拷屏功能，把仪器出现的任意屏幕都可以通过优盘拷贝到电脑。 |  |
| 20 | 可选配现场打印功能，通过外接打印机打印现场校验数据。 |  |
| 21 | 谐波功率测量。测量谐波电能占总电能的比例，判断该用户是谐波污染源还是谐波受害者 |  |
| 22 | 2G以上存储空间，所有现场需要输入的参数和下装的数据均可由用户自由定义。可下装5000个以上用户的数据。 |  |
| 23 | 可选配GPRS功能，通过SMS信息或GPRS通讯把现场测量数据发送到电力部门后台主站，及时了解并解决现场问题。 |  |
| 24 | 仪器预热时间小于1分钟。 |  |
| 25 | 对接国网营销系统，连接包括国网SG186系统在内的国内所有电力营销系统。 |  |
|  | B．技术指标 |  |
| 1. | 电压量程：10-480V， 准确度：0.05 0.1 |  |
| 2. | 电流量程：端子（0.1~10）A 准确度：0.05 0.1 5A钳表（0.5~10）A 准确度：0.2 |  |
| 3. | 电流测量范围：端子（0.0005~10）A， 5A钳表（0.0005~10）A。 |  |
| 4. | 相位：0.0°～359.9°最大相位误差: ±0.05°±0.1°。 |  |
| 5. | 频率测量范围：45~55Hz 频率测量误差：±0.01Hz。 |  |
| 6. | 谐波测量范围2-21次,误差: ±0.05%。 |  |
| 7. | 脉冲常数：低频3600P/KWH，高频36000000P/KWH。 |  |
| 8. | 工作电源:AC50-480V。 |  |
| 9. | 环境温度-25℃+45℃，相对湿度：40%-95%。 |  |
| 10. | 功耗：＜10W。 |  |
| 11. | 装置绝缘电阻不小于10MΩ。 |  |
| 12. | 工频耐压试验：按照JJG597-89规程第21.2条要求试验。 |  |
| 13. | 设有低频脉冲输出，方便自检和送检。 |  |
| 14. | 开机稳定时间 < 3分钟 |  |
| 15. | 24小时变差 < ±0.01% |  |
| 16. | 重量< 1.5 kg |  |